## Pakiet_I-XXVII
Znak sprawy: DZP.3311-05/2021 |  | DOSTAWA ENDOPROTEZ, IMPLANTÓW I MATERIAŁÓW ORTOPEDYCZNYCH |  |  |  |  | z uwzględnieniem zmian z dnia 20.04.2021 r. |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Pakiet I – Dostawa endoprotez cementowych i bezcementowych stawu biodrowego, endoprotez rewizyjnych stawu biodrowego, płytek, linek /kabli/ do stabilizacji złamań okolo protezowych
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena jednostkowa brutoo* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* | Producent i numer katalogowy* | Nazwa i numer dowodu dopuszczenia do obrotu* | Klasa wyrobu medycnego**
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 | Trzpień prosty, o standardowym i zwiększonym offsecie (127 i 132 st ) ,12 rozmiarów dla kazdego kąta ,wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem .Trzpień musi posiadać wzdłużone rowki antyrotacyjne. Uzycie narzedzi do dostępu DAA i DSA . Zakwalifikowany jako trzpien przynasadowy . Stozek V40 | szt. | 30
2 | Modularny trzpień do cementowania z offsetem (35,5 ;37,5; 44; 50 ), bez kołnierza z dwoma centralizerami w kpl, stalowy, gładki, wysokopolerowany, stożek V40 | szt. | 3
3 | Trzpienie cementowane rewizyjne 200-260mm offset 37,5 44 | szt. | 1
4 | Trzpień prosty tytanowy bezcementowy, w kształcie stożkowym, pokryty HA i napylany tytanem, w części dystalnej w co najmniej trzech długościach , prosty i zakrzywiony (155,195,235mm), i grubościach 14-28mm (co 1mm), Cześć proksymalna w średnicy:19,21,23,25,27 mm, Wysokość 70-100mm, rosnące co 10mm. ze zmiennym offsetem,Część proksymalna łączona z częścią dystalną za pomocą śruby. Część dystalna posiada ostre listwy antyrotacyjne. Możlwosc uzycia częsci dystalnej gładkiej , o przekroju walca . Stożek V 40. Kąt CCD 132 | szt. | 2
5 | panewka do cementowania z kołnierzem presuryzacyjnym . Srednica zew 40-60mm, wew22,28,32,40mm, oraz panewka cementowana PE o średnicy wewnętrznej 28mm i panewka 32 mm z dystanserami i okapem | szt. | 4
6 | Panewka bezcementowa otworowa i bezotworowa typu press-fit do wkladu 22,28,32,36 mm opcjonalnie 40,44mm (sr zew40-72mm)pokryta hydroksyapatytem i tytanem. Uniwersalna dla wkładu ceramicznego ,polietylenowego oraz przełącznika metalowego, panewki dwumobilnej oraz z min 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub, w komplecie obturatory. Panewka poszerzona na dystalnej cześci .(typ PSL ) | szt. | 18
7 | śruby panewkowe 16-65mm |  | 2
8 | Panewka bezcementowa, hemisferyczna umożliwiająca wrastanie kości dzięki przestrzennej strukturze powierzchniowej, pokryta tritanium, z otworami na śruby oraz pełna 44-66mm . Metoda drukowania . | szt. | 10
9 | Wkład do panewki bezcementowej polietylenowy ( PE X3) 22, 28, 32, 36 mm; asymetryczny, symetryczny Zatrzaskowy mechanizm mocowania | szt. | 25
10 | Wkład ceramiczny do panewki bezcementowej, średnica wewnętrzna 28, 32, 36 mm, wkładka zamocowana na metalowym amortyzatorze | szt. | 2
11 | głowa metalowa Co Cr średnica 28,32 mm | szt. | 25
12 | Głowa metalowa średnica 36,40,44 mm ,pokryta jonami azotu . | szt. | 2
13 | Głowa ceramiczna 28, 32,36 mm | szt. | 5
14 | Panewka bipolarna głowa metalowa 22 mm - panewka zewnętrzna 36 - 61 mm, głowa wewnętrzna 28 mm panewka 44 -72 mm | szt. | 4
15 | Cement kostny ztobramecyna ( 41 g) | szt. | 25
16 | Korek z PMMA kanału udowego | szt. | 5
17 | Wkładki zatrzaskowe, PE, o dwóch osiach obrotu, zabezpieczające przed zwichnięciem , w opcji cementowanej (użycie głowy 22, 28, 32 mm) i do panewki bezcementowej (22 mm do panewki zewnętrznej 52 – 56 mm, 28 mm – 58 – 72) | szt. | 1
18 | koszyk do rewizji . Prawy , lewy 48-72mm | szt. | 1
19 | Panewka hemisferyczna z wbudowanym augmentem , prawa , lewa 54-80mm , pokryta tytanem o strukturze 3D.. Przesuniety srodek roracji . Otwory na sruby na obwodzie ( czesc nadbudowy ) oraz w czesci centralnej . | szt. | 1
20 | augment panewkowy bezcementowy o strukturze pozwalającej na wrost kosci ( Ti ).Mozliwosc stabilizacji za pomocą śrub i drutów Kirschnera . 18 rozmiarów ( grubosc 15,20,25mm , wielkosc zew 46,50,54,58,62,68mm ) | szt. | 1
21 | Siatki rewizyjne udowe oraz do trzpienia kości udowej | szt. | 1
22 | syntetyczny substytut kostny o objętości 15cm3 w postaci granulek o śr.1-4mm składający się w 100% z beta fosforanu trójwapniowego . | szt. | 2
23 | pasta do wypełniania ubytków w kości 5cc ,możliwosc podawania w strzykawce lub szpatułką . Miska , strzykawka w komplecie | szt. | 1
24 | panewka bezcementowa , sferyczna , wydukowana z tytanu technologią 3D (umozliwai wrost kosci ) , porowatosc powierzchni 76% . Śr zew 42-66 ( głowa 28mm dla sr 42, głowa 32 od 44mm, głowa 36 od sr 48. Opcja wilootworowa do sr 72mm. Mocowanie srub w zakresie 37stopni swobody .Kompatybilna z wkladami dwumobilnymi , ceramicznmymi , polietylenowymi | szt. | 3
25 | panewka półsferyczna , anatomiczna w wersji prawa , lewa wykonana ze stopu CoCr pokryta napylanym plasma spray z tytanu i dodatkowo hydroksyapatytem. Poszerzenie półsferycznego kształtu o 1,5mm. Anatomiczny kształt panewki zapobiegający konfliktowi z szyjką lub stożkiem trzpienia . Rozmiar 46-64mm | szt. | 2
26 | wkład metalowy do panewki bezcementowej umożliwiający dwumobilną artykulację, kompatybilny z systemem panewek bezcementowych | szt. | 2
27 | Wkład PE do panewki : 1.anatomicznej , 2. wkladu metlowego do panewki bezcementowej pressfit | szt. | 2
28 | Płyty kompresyjne 5,7,8,11 otworowe ,100-130 z rowkami na linki | szt. | 1
29 | plyta kretarzowa , stalowa 150-210mm , z możliwoscią przeprowadzenia linek przez poprzeczki do zacisku | szt | 1
30 | Kable 2 mm w zestawie z zaciskiem do naciągu dwustronnego | szt. | 10
31 | Plomby do kabli | szt. | 5
32 | Kable 2 mm bez zacisku | szt. | 5
33 | Ostrza do piły do protezy biodra i kolana | szt. | 30
Razem:
Uwaga: poz. nr 4,5,6,18-24,28-32 nie stanowią składu pakietu startowego i zamawiawiane sukcesywnie w okresie trwania umowy.
Wykonawca w czasie trwania umowy bezpłatnie zapewni i użyczy:
1.Instrumentarium, napęd ortopedyczny w zestawie: piła, wiertarka, stacja ładowania baterii, 2 baterie i 2 osłony do baterii wypożyczone na czas trwania umowy bezpłatnie. Wymóg stosowania ostrzy jednorazowych używane do każdego zabiegu.
2. Szkolenia personelu Zamawiającego (lekarze operujący, instrumentariuszki) z technik endoprotezoplastyki
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
...................................................... Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet II – Dostawa endoprotez cementowych stawu kolanowego, endoprotez rewizyjnych stawu kolanowego
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena jednostkowa brutoo* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* | Producent i numer katalogowy* | Nazwa i numer dowodu dopuszczenia do obrotu* | Klasa wyrobu medycnego**
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa lub bezcementowa CR ,CS, PS Zakres ruchu Element udowy jednoosiowy (w zakresie 10-110st A/P), anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda; 8 rozmiarach dla każdej ze stron .Kłykcie tylnie poszerzone , skrócone . Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach, wyspa antyrotacyjna . Wkładka z polietylenu III generacji o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; o grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. W wersji ze stabilizacją (PS) możliwość zastosowania wkładek 22mm i 25mm. | kpl***
a | czesc udowa | szt | 20
b | czesc piszczelowa | szt | 20
c | wkładkapolietylenowa X3 CR lub PS | szt | 20
2 | Cement kostny z tobramecyna 1x40 g | szt. | 20
3 | czesc udowa bezcementowa | szt. | 2
4 | czesc piszczelowa z możliwością użycia augmentów oraz przedłużek cementowanyvh oraz bezcementowych | szt. | 3
5 | przedłuzka do zacementowania 9,12,15 mm , długosc 50,100,150mm | szt. | 3
6 | augment piszczelowy 5, 10 mm symetryczy i połówkowy | szt. | 2
7 | wklad RE X3rewizyjny z metalowym usztywnieniem ,wysokosc 9,11,13,16, do 28mm | szt. | 5
8 | Modularny system endoprotez stosowanych w zabiegach poresekcyjnych i onkologicznych. System zapewnia zaopatrzenie części bliższej i dalszej kości udowej oraz części bliższej kości piszczelowej.W częściach wymagających resekcji kości implant mocowany jest za pomoca trzpieni cementowych lub bezcementowych z mozliwością regulacji wielkości resekcji za pomocą elementów przedłużających. System za pomoca elementu łączącego daje możliwość odtworzenia całej długości kości udowej.W obrębie stawu kolanowego element udowy i piszczelowy połączony jest ze sobą zawiasowo za pomocą osi i elementu rotacyjnego pozwalając z stworzenie kolana rotacyjno-zawiasowego. Połaczenie jest kompatybilne z endoprotezą rotacyjno – zawiasową , stosowaną w nie uszkodzonej części stawu kolanowego. Elementy protezy muszą być kompatybilne ze sobą i łączone bez użycia śruby za pomocą stożka dające możliwośc szybkiego rozłączenia jej elementów i płynną, bezstopniową ich regulację. | kpl*** | 1
9 | endoproteza rewizyjna stawu kolanowego , zawiasowa . Element udowy zawiasowy wykonany ze stopu CoCr , anatomiczny prawy , lewy ,pięc rozmiarów , odpowiednio dla kazdej ze stron element piszczelowy zawiasowy, z CoCtr,uniwersalny, 4 rozmiary. Element polietylenowy do połączenia elementu zawiasowego ( dwa rozmiary ). Wkładki PE 5 grubosci 10-24mm.Trzpienie sródszpikowe z CoCr , bezcementowe, długość 80 i 155mm , średnica 10-23mm. Podkładki piszczelowe 5,10mm, Dystalne podkładki udowe 10mm. Offset 10mm ORAZ Endoproteza oparta o mechanizm zawiasowy . Element udowy zawisowy wykonany ze stopu CoCr , anatomiczny prawy , lewy, pięć rozmiarów , odpowiednio dla każdej ze stron element piszczelowy zawiasowy, z CoCr ,uniwersalny, 4 rozmiary.połączenie cz udowej z piszczelową za pomomocą elementu rotacyjnego z CoCr ,oraz zabezpieczających elementów z PE). Wkładki PE 5 grubości 10-24mm.Trzpienie śródszpikowe z CoCr , bezcementowe lub cementowane długość 80 i 155mm , średnica 10-23mm. Podkładki piszczelowe 5,10mm, Dystalne podkładki udowe 10mm. Offset 4mm | kpl*** | 1
10 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego Trzpienie bezcementowe 100,150mm,średnica 10-23 mm ze skokiem co 1mm.Trzpienie cementowane 50,100,150 mm,śr 9,12,15mm Komponent udowy wykonany z Co Cr w jednoosiowych ,płaszczyznach A/P M/L, prawy – lewy 8 rozmiarów dla każdej strony,augmenty dystalne 5,10,15mm,tylnie 5,10mm.offset 2,4,6,8 mm Taca piszczelowa w 8 rozmiarach, augmenty 5, 10 mm. Wkładka PE X3 mocowana obwodowo do tacy piszczelowej z dodatkowym bolcem stabilizującym. Wysokość wkładek od 10 do 24 mm . | kpl*** | 2
11 | część piszczelowa ze stopu tytanu ,bezcementowa, z pokryciem czystym tytanem do przerostu koscia , 4 pegi o krzyzowym kształcie zwiększajace stabilizacje ,8 rozmiarów | szt. | 2
12 | część piszczelowa z polietylenu monoblok z wkladką . 8 rozmiarów tacy pisczelowej , wysokosc 9,11,13,16mm dla kazdego rozmiaru . | szt | 2
13 | augmenty tytanowe do wypełnienia ubytków kości gąbczastej w części przynasadowej kości udowej (12asymetrycznych -6 dla strony prawej , 6 dla lewej ) i piszczelowej (5 symetrycznych , 8 asymetrycznych ) stawu kolanowego | szt. | 2
Razem:
Wykonawca w czasie trwania umowy bezpłatnie zapewni i użyczy:
1. Instrumentarium, napęd ortopedyczny w zestawie: piła, wiertarka, stacja ładowania baterii, 2 baterie i 2 osłony do baterii wypożyczone na czas trwania umowy bezpłatnie. Wymóg stosowania ostrzy jednorazowych używane do każdego zabiegu.
2. Szkolenia personelu Zamawiającego (lekarze operujący, instrumentariuszki) z technik endoprotezoplastyki
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
Uwaga: poz. nr 6-18, nie stanowią składu pakietu startowego i zamawiane sukcesywnie w okresie trwania umowy.
...................................................... Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet III - Dostawa endoprotez pierwotnych bezcementowych i cementowej stawu biodrowego
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena jednostkowa brutoo* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* | Producent i numer katalogowy* | Nazwa i numer dowodu dopuszczenia do obrotu* | Klasa wyrobu medycnego**
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 | Trzpień przynasadowy, bezcementowy, tytanowy, o kielichowatym kształcie zwężającym się obwodowo, w części 1/3 bliższej napylany tytanem, samocentrujący się w kanale, szyjka o przekroju circutrapezoidalnym zwiększającym zakres ruchu, dostępny w 12 rozmiarach, w opcji standardowej i high offset, stożek 12/14. | szt. | 10
2 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, stożkowaty w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność rotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroxyapatytem na całej długości, dostępny w wersji standardowej bezkołnierzowej lub kołnierzowej (w 12 rozmiarach, z kątem CCD o wartości 135 stopni), w wersji lateralizowanej bezkołnierzowej lub kołnierzowej (w 11 rozmiarach, z kątem CCD o wartości 126 stopni) oraz w wersji valgus (w 8 rozmiarach, z kątem CCD o wartości 145 stopni), stożek 12/14. | szt. | 10
3 | Panewka bezcementowa, półsferyczna, tytanowa typu press-fit pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, lita lub z otworami do dodatkowego mocowania wkrętami. Panewka dostępna w rozmiarach zewnętrznych od min. 40 do min 68 mm. Panewka wewnątrz gładko polerowana z możliwością zastosowania artykulacji polietylenowej i ceramicznej. | szt. | 20
4 | Trzpień cementowy nieanatomiczny, wykonany ze stopu stali nierdzewnej M30NW, gładko polerowany, dostępny w 2 wersjach: Standard Offset (8 rozmiarów, kąt CCD 135st.) i High Offset (8 rozmiarów, kat CCD 126st.), stożek 12/14. Uniwersalne narzędzia chirurgiczne – te same do trzpienia cementowego i bezcementowego. | szt. | 5
5 | Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną. | szt. | 20
6 | Głowy CoCr o średnicach 28, 32 lub 36 mm, każda głowa dostępna w minimum 5 długościach | szt. | 20
7 | Głowy wykonane ze stopu ZrNb o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm w 5 długościach. | szt. | 2
8 | Głowy wykonane ze stali nierdzewnej o średnicy 28 mm i 32 mm w 6 długościach. | szt. | 5
9 | Zaślepki, śruby do dodatkowej stabilizacji panewki | szt. | 12
10 | Głowa bipolarna wykonana zestopu CoCr o średnicy 40 - 59 mm, ze skokiem co 1 mm dla średnic 40 - 55 mm, dla pozostałych co 2 mm. Część wewnętrzna głowy bipolarnej wykonana z polietylenu, o średnicy wewnętrznej 22 mm dla rozmiarów 40 – 42 mm, 28 mm dla pozostałych. Możliwość śródoperacyjnego wielokrotnego montażu i demontażu głowy wewnętrznej. | szt. | 3
Razem:
Wykonawca w czasie trwania umowy bezpłatnie zapewni i użyczy:
1.Instrumentarium, napęd ortopedyczny w zestawie: piła, wiertarka, stacja ładowania baterii, 2 baterie i 2 osłony do baterii wypożyczone na czas trwania umowy bezpłatnie. Wymóg stosowania ostrzy jednorazowych używane do każdego zabiegu.
2. Szkolenia personelu Zamawiającego (lekarze operujący, instrumentariuszki) z technik endoprotezoplastyki
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
...................................................... Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet IV - Dostawa endoprotez rewizyjnych bezcementowych i cementowych stawu biodrowego
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena jednostkowa brutoo* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* | Producent i numer katalogowy* | Nazwa i numer dowodu dopuszczenia do obrotu* | Klasa wyrobu medycnego**
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 | Panewka rewizyjna wykonana w technologii druku 3D ze stopu tytanu, o porowatości do 80% na całym przekroju, w rozmiarach od 48 mm do 80 mm, z otworami umożliwiającymi wkręcenie śrub gąbczastych standardowych i blokowanych. | szt. | 2
2 | Panewka rewizyjna wykonana w technologii druku 3D ze stopu tytanu, o porowatości do 80% na całym przekroju, z przestrzenna strukturą odwzorowującą strukturę beleczkowatą kości gąbczastej, w rozmiarach od 48 mm do 80 mm, z otworami umożliwiającymi wkręcenie śrub gąbczastych standardowych i blokowanych. W rozmiarach 48-58mm 9 otworów, w rozmiarach 60-80mm 12 otworów zlokalizowanych w kierunku kości biodrowej, kulszowej i łonowej. Wewnętrzna powierzchnia panewki gładko polerowana z bezcementowym mechanizmem mocującym dla wkładek polietylenowych zwyklych i z okapem | szt. | 1
3 | Wkładka polietylenowa XLPE cementowana, zwykła, z okapem, Anteverted XLPE o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm. | szt. | 2
4 | Anteverted XLPE Liner | szt. | 1
5 | Wkładka z XLPE o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną. | szt. | 2
6 | Augmenty panewki rewizyjnej, wykonane w technologii druku 3D ze stopu tytanu. Augmenty wypełniające ubytki kostne tylnego stropu panewki dostępne w rozmiarach 12mm, 18mm i 24 mm. Augmenty wypełniające ubytki kostne przedniego stropu panewki dostępne w rozmiarach 8mm, 12mm i 18mm. Gniazda augmentów dostosowane do śrub blokowanych kątowo. | szt. | 3
7 | Augmenty stropu panewki składające się ze skrzydła z 5 otworami na śruby oraz podpory w 4 wielkościach z 2 otworami na śruby. Gniazda augmentów dostosowane do śrub blokowanych kątowo. | szt. | 1
8 | Jednorazowy zestaw zaślepek składający się z 2 podajników i 14 zaślepek. | szt. | 2
9 | Zaślepki, śruby korowe do dodatkowej stabilizacji panewki | szt. | 5
10 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, trzpień o kształcie 3 stopniowego stożka z głębokim ożebrowaniem zapewniającym dystalne blokowanie, w rozmiarach o długości 240 mm oraz 300 mm oraz średnicy w przedziale 12-27 mm ze skokiem co 1mm; trzpień o długości 190 mm w rozmiarach o średnicy 12-21mm ze skokiem co 1mm bez możliwości zastosowania kołnierzy; trzpienie w wersji standardowej i high offset, stożek 12/14. | szt. | 2
11 | Kołnierz o długości 50mm pokryty porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D oraz HA, wypełniający bliższą część kości udowej w rozmiarze XS, S, M, L; |  | 1
12 | Płyty tytanowe z zamkami proste w 3 długościach 150, 200, 250 mm, posiadające dodatkowe otwory na śruby. |  | 2
13 | Płyty tytanowe z zamkami krętarzowe w 8 długościach od 75 mm do 265 mm. | szt. | 1
14 | Kable z zamkami o średnicy 2 mm i długości 500 mm, wykonane z plecionki drutów ze stopu CoCr. System zamków umożliwia wielokrotne dociąganie i zaciskanie naprężonego kabla. | szt. | 6
15 | Kable bez zamków, o średnicy 2 mm i długości 500 mm, wykonane z plecionki drutów ze stopu CoCr. System zamków umożliwia wielokrotne dociąganie i zaciskanie naprężonego kabla. | szt. | 8
Razem:
Szkolenie personelu Zamawiającego (lekarze operujący, instrumentariuszki) z technik endoprotezoplastyki
Implanty i instrumentarium dostarczone na zgłoszenie, napęd ortopedyczny do wykonywania zabiegów operacyjnych, dodatkowy osprzęt do zabiegów ortopedycznych ( podważki ).
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
...................................................... Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet V - Dostawa endoprotez pierwotnych cementowych stawu kolanowego
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena jednostkowa brutoo* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* | Producent i numer katalogowy* | Nazwa i numer dowodu dopuszczenia do obrotu* | Klasa wyrobu medycnego**
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 | Część udowa anatomiczna - prawa/ lewa. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu kobalt-chrom, z możliwością użycia podkładek dystalnych, posterior | szt. | 7
2 | Wkładka uniwersalna, polietylenowa: *w wersji CR lub CR pogłębionej o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21 mm sterylizowana EtO * przystosowana do tylnej stabilizacji o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21, 25 mm sterylizowana EtO | szt. | 7
3 | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna - prawa/lewa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym, z możliwością rozbudowy o trzpień i połowiczą podkładkę | szt. | 7
4 | Trzpień piszczelowy - tytanowy o długości 100 lub 150 mm. Podkładki piszczelowe - tytanowe połowicze o grubości 10 i 15 mm ( cementowane) | szt. | 1
5 | Ostrza do piły do protezy biodra i kolana | szt. | 7
Razem:
Wykonawca w czasie trwania umowy bezpłatnie zapewni i użyczy:
1.Instrumentarium, napęd ortopedyczny w zestawie: piła, wiertarka, stacja ładowania baterii, 2 baterie i 2 osłony do baterii wypożyczone na czas trwania umowy bezpłatnie. Wymóg stosowania ostrzy jednorazowych używane do każdego zabiegu.
2. Szkolenia personelu Zamawiającego (lekarze operujący, instrumentariuszki) z technik endoprotezoplastyki
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
...................................................... Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet VI - Dostawa endoprotez rewizyjnych bezcementowych i cementowych stawu kolanowego
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena jednostkowa brutoo* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* | Producent i numer katalogowy* | Nazwa i numer dowodu dopuszczenia do obrotu* | Klasa wyrobu medycnego**
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 | Element udowy anatomiczny protezy stawu kolanowego cementowy z wycięciem PCL, kompatybilny z cementowym elementem piszczelowym oraz z wkładką typu „mobile bearing” i „fixed bearing”, protezy w rozmiarach 2; 3; 4; 5. Stop CoCr. | szt. | 1
2 | Tacka piszczelowa rotacyjna wykonana z CoCr w rozmiarach 2, 2,5, 3, 4, 5 z możliwościa zastosowania trzpieni przedłużających od 75 do 150mm. | szt. | 1
3 | Trzpień udowy przedłużający ( trzy długości dla każdego rozmiaru elementu udowego 75mm, 115mm, 150mm) przystosowany do mocowania do pierwotnego komponentu udowego, naciętych w płaszczyźnie wieńcowej i strzałkowej. Mocowany śrubą z możliwością offsetu -2/0/+2mm. | szt. | 1
4 | Trzpień piszczelowy przedłużający ( dwie długości dla każdego rozmiaru elementu piszczelowego 75mm, 115mm) mocowany do pierwotnego komponentu piszczelowego. Kompatybilny z tacką z offsetem | szt. | 1
5 | Kliny udowe dystalne i tylne | szt. | 1
6 | Element udowy zawiasowy Lewy/Prawy w min 3 rozmiarach | szt. | 1
7 | Elemnt udowy resekcyjny Lewy/Prawy w min 2 rozmiarach | szt. | 1
8 | Element piszczelowy resekcyjny proxymalny w 1 rozmiarze | szt. | 1
9 | Adapter udowy 0, 5, 10 stopni | szt. | 1
10 | Element udowy resekcyjny proxymalny w min 3 opcjach Lewy/Prawy/Neutral | szt. | 1
11 | Wkładka polyetylenowa zawiasowa o wysokościach od 12mm do 31mm | szt. | 1
12 | Taca pisczelowa grubościenna w min 3 rozmiarach i wysokościach 15mm oraz 25mm | szt. | 1
13 | Przedłużki resekcyjne w cementowe i bezcementowe, proste oraz anatomiczne | szt. | 1
14 | Element segmentowy resekcyjny w rozmiarach od 25 do 125 mm | szt. | 1
15 | Wkładka polietylenowa typu „mobile bearing”, oraz fixed bearing, tylnie stabilizowana. Polietylen wysokiej gęstości „cross-link”, , w rozmiarach: 10mm; 12,5mm; 15mm; 17,5mm; 20mm; 22,5mm; 25mm; 30mm. | szt. | 1
16 | Adapter 5˚ i 7˚ koślawości umożliwiający zastosowanie kołnierzy i trzpieni jednocześnie. | szt. | 1
17 | Śruba mocująca adapter neutralna 0˚ lub offset 2˚. | szt. | 1
18 | Kołnierz piszczelowy, bezcementowy w 5 rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady. | szt. | 1
19 | Kołnierz udowy bezcementowy w 5 rozmiarach uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady. | szt. | 1
20 | Kliny całkowite piszczelowe 5, 10 i 15, przykręcane do tacki piszczelowej MB. | szt. | 1
21 | Element rewizyjny udowy endoprotezy stawu kolanowego, cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu. Wykonany ze stopu CoCrMo, dostępny w rozmiarach 3,4,5,6,7,8 dla każdej ze stron. | szt. | 1
22 | Element rewizyjny piszczelowy endoprotezy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany, wykonany ze stopu CoCrMo. Dostępny w rozmiarach 3, 4, 5, 6, 7, 8,. | szt. | 1
23 | Element rewizyjny piszczelowy endoprotezy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany, wykonany ze stopu CoCrMo. Dostępny w rozmiarach 3, 4, 5, 6, 7, 8,. | szt. | 1
24 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki do 16µm oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Wkładka dostępna w opcji CRS w wysokościach 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 mm dla wszystkich rozmiarów . | szt. | 1
25 | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki do 16µm oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Wkładka dostępna w opcji CRS w wysokościach 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 mm dla wszystkich rozmiarów . | szt. | 1
26 | Augmenty udowe dystalne, cementowane, o grubości 4mm, 8mm oraz 12mm do elementu udowego rewizyjnego endoprotezy stawu kolanowego o rozmiarach 3, 4 , 5, 6, 7, 8. | szt. | 1
27 | Augmenty udowe tylne, cementowane, o grubości 4mm, 8mm do elementu udowego rewizyjnego endoprotezy stawu kolanowego o rozmiarach 3, 4 , 5, 6, 7, 8. | szt. | 1
28 | Augmenty piszczelowe, cementowane, dostępne w opcji LM\RL oraz RM\LL o grubości 5mm. 10mm oraz 15mm a także augment uniwersalny o grubości 5mm dla wszystkich rozmiarów elementu rewizyjnego piszczelowego. | szt. | 1
29 | Trzpień cementowany, uniwersalny o średnicy 14mm i długości 30mm, 50mm, 80mm, 130mm oraz o średnicy 16mm i długości 80mm i 130mm | szt. | 1
30 | Trzpień bezcementowy, antyrotacyjny, uniwersalny do elementu piszczelowego i udowego. Dostępny o średnicy 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm i długościach 60mm, 110mm, 160mm | szt. | 1
31 | Adapter rewizyjny, offsetowy 2mm, 4mm, 6mm | szt. | 1
32 | Kołnierz udowy, dostępny w opcji cementowanej w rozmiarze 30mm oraz bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem w części proksymalnej oraz napylony na całej długości, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 55mm. | szt. | 1
33 | Kołnierz piszczelowy, dostępny w opcji cementowanej w rozmiarze 29mm oraz bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem w części proksymalnej oraz napylony na całej długości, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. Rozmiary 29mm, 37mm, 45mm, 53mm, 61mm oraz 69mm. | szt. | 1
Razem:
Szkolenie personelu Zamawiającego (lekarze operujący, instrumentariuszki) z technik endoprotezoplastyki
Implanty i instrumentarium dostarczone na zgłoszenie, napęd ortopedyczny do wykonywania zabiegów operacyjnych, dodatkowy osprzęt do zabiegów ortopedycznych ( podważki )
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
...................................................... Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet VII - Dostawa implantów do zespalania kości ręki,
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena jednostkowa brutoo* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* | Producent i numer katalogowy* | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)* | Klasa wyrobu medycznego**
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 | Płytki stabilizujące do zespoleń kości palców. Różne kształty płytek (wielootworowe, T, Y, L, dwuhakowa do złamań awulsyjnych). Śruby korowe o średnicy 1.2 i 1.5 mm, długość odpowiednio 4 – 20 mm i 4 – 24 mm. Gniazda śrub gwiaździste. Grubość płyt 0,6 mm. Tytan | szt. | 1
2 | Płytki stabilizujące do zespoleń kości palców. Różne kształty płytek (drabinkowe proste, skośne). Śruby korowe o średnicy 1.2 i 1.5 mm, długość odpowiednio 4 – 20 mm i 4 – 24 mm. Gniazda śrub gwiaździste. Grubość płyt 0,6 mm. Tytan | szt. | 2
3 | Płytki kompresyjne do zespoleń kości palców. Różne kształty płytek (T, z pinem bocznym). Śruby korowe o średnicy 1.2 i 1.5 mm, długość odpowiednio 4 – 20 mm i 4 – 24 mm. Gniazda śrub gwiaździste. Grubość płyt 0,6 mm. Tytan | szt. | 1
4 | Śruba korowa śred. 1.2, dł. 04-20mm, Tytan | szt. | 2
5 | Śruba korowa śred. 1.5, dł. 04-24mm, Tytan | szt. | 2
6 | Śruba korowa rat. śred. 1.8, dł. 06mm, 1szt. Tytan | szt. | 1
7 | Śruba korowa rat. śred. 1.8, dł. 10mm, Tytan | szt. | 1
8 | Wiertło 1.0 mm | szt. | 1
9 | Wiertło 1.2 mm | szt. | 1
10 | Płytki stabilizujące do zespoleń kości śródręcza. Różne kształty płytek (wielootworowe, T, Y, L). Śruby korowe o średnicy 2.0 i 2.3 mm. Gniazda śrub gwiaździste. Grubość płyt 1.0 mm. Tytan | szt. | 1
11 | Płytki stabilizujące, różne kształty płytek (drabinkowe proste, skośne, z pinem bocznym). Śruby korowe o średnicy 2.0 i 2.3 mm. Gniazda śrub gwiaździste. Grubość płyt 1.0 mm. Tytan | szt. | 1
12 | Płytki kompresyjne do zespoleń kości śródręcza. Różne kształty płytek (wielootworowe, T, proste, L). Śruby korowe o średnicy 2.0 i 2.3 mm. Gniazda śrub gwiaździste. Grubość płyt 1.0 i 1.3 mm. Tytan | szt. | 1
13 | Płytki blokowane do zespoleń kości śródręcza. Różne kształty płytek (wielootworowe, T, Y, L, drabinkowe). Śruby o średnicy 2.0 i 2.3 mm, blokowane i korowe. Płytki blokowane z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kata +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe, z trzema punktami blokującymi dociskowo, gniazda śrub gwiaździste. Grubość płyty 1.0 mm. Tytan | szt. | 1
14 | Płytki blokowane do zespoleń kości śródręcza. Różne kształty płytek (wielootworowe, T, L, drabinkowe i/lub Y). Śruby o średnicy 2.0 i 2.3 mm, blokowane i korowe. Płytki blokowane z niegwintowanymi otworami na śruby, zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kata +/- 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe, z trzema punktami blokującymi dociskowo, gniazda śrub gwiaździste. Grubość płyty 1.3 mm. Tytan | szt. | 1
15 | Śruba korowa średnica 2.0, dł. 04 – 30 mm. Tytan | szt. | 10
16 | Śruba blokowana średnica 2.0, dł. 06 – 30 mm. Tytan | szt. | 17
17 | Śruba korowa średnica 2.3, dł. 05 – 34 mm. Tytan | szt. | 10
18 | Śruba korowa rat. średnica 2.5, dł. 06 mm. Tytan | szt. | 1
19 | Śruba korowa rat. średnica 2.5, dł. 10 mm. Tytan | szt. | 1
20 | Wiertło 1.6 mm | szt. | 1
21 | Wiertło 1.9 mm | szt. | 1
RAZEM:
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
| W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia. | [6 empty] | ...................................................... Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet VIII - Dostawa implantów do zespalania dalszej nasady kości promieniowej
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena jednostkowa brutoo* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* | Producent i numer katalogowy* | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)* | Klasa wyrobu medycznego**
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 | Płytki tytanowe do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej, niskoprofilowe.Płytki dłoniowe kształt T, długie, krótkie, lewe, prawe, 9-11 otworów pod śruby, z czego 5 w częsci dystalnej. Płytki z niegwintowanymi otworami na śrubach zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie sruby w zakresie kąta +/-15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi dociskowo. Gniazda sruby typu gwieździstego. Płytki prawe i lewe, kodowane kolorystycznie, oznakowane nr katalogowym i nr lotu. Grubość płyt 1,6mm, śruby korowe i blokowane 2.0-2.5mm. Tytan | szt. | 1
2 | Płytki tytanowe do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej, niskoprofilowe. Płytki dłoniowe, kształt delta, długie, krótkie, szerokie, wąskie, lewe, prawe, 11-15 otworów pod śruby, z czego 7-9 w części dystalnej. Płytki z niegwintowanymi otworami na śrubach zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie sruby w zakresie kąta +/-15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi dociskowo. Gniazda sruby typu gwieździstego. Płytki prawe i lewe, kodowane kolorystycznie, oznakowane nr katalogowym i nr lotu. Grubość płyt 1,6mm, śruby korowe i blokowane 2.5mm. Tytan | szt. | 2
3 | Płytki tytanowe do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej, niskoprofilowe. Płytki dłoniowe, kształt delta, długie, krótkie, szerokie, wąskie, lewe, prawe. Płytki z niegwintowanymi otworami na śrubach zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. W zestawie dodatkowy celownik odgórnie określający kąt i kierunek wprowadzenia śruby. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi dociskowo. Gniazda sruby typu gwieździstego. Płytki prawe i lewe, kodowane kolorystycznie, oznakowane nr katalogowym i nr lotu. Śruby korowe i blokowane 2.5mm. Tytan | szt. | 2
4 | Płytki tytanowe do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej, niskoprofilowe. Płytki grzbietowe, kształt H, lewe, prawe, 12 otworowe. Płytki z niegwintowanymi otworami na śrubach zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie sruby w zakresie kąta +/-15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi dociskowo. Gniazda sruby typu gwieździstego. Płytki prawe i lewe, kodowane kolorystycznie, oznakowane nr katalogowym i nr lotu. Grubość płyt 1,6mm, śruby korowe i blokowane 2.5mm. Tytan | szt. | 1
5 | Płytki tytanowe do zespolenia złamań kości łokciowej, niskoprofilowe. Kształt Y, długa i krótka, 7 i 10 otworowe. Płytki z niegwintowanymi otworami na śrubach zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie sruby w zakresie kąta +/-15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi dociskowo. Gniazda sruby typu gwieździstego. Płytki prawe i lewe lub bez rozróżnienia, kodowane kolorystycznie, oznakowane nr katalogowym i nr lotu. Grubość płyt 1,6mm, śruby korowe i blokowane 2.5mm. Tytan | szt. | 1
6 | Płytki tytanowe do zespolenia małych fragmentów złamań dalszej nasady kości promieniowej, niskoprofilowe. Wielootworowe, L, T, proste. Płytki z niegwintowanymi otworami na śrubach zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzenie sruby w zakresie kąta +/-15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokującymi dociskowo. Gniazda śruby typu gwieździstego. Płytki prawe i lewe, kodowane kolorystycznie, oznakowane nr katalogowym i nr lotu. Grubość płyt 1,6mm, śruby korowe i blokowane 2.5mm. Tytan | szt. | 1
7 | Śruba korowa śred. 2.5, dł. 08-34mm. Tytan | szt. | 1
8 | Śruba blokowana śred. 2.5, dł, 08-34mm. Tytan | szt. | 1
9 | Wiertło 2.0mm | szt. | 1
RAZEM:
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
| W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia. | [6 empty] | ....................................................... Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet IX – Dostawa implantów śrub kaniulowanych do zespalania kości nadgarstka i ręki
Lp. | Przedmiot zamówienia | szt. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena jednostkowa brutoo* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* | Producent i numer katalogowy* | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)* | Klasa wyrobu medycznego**
(1) | (2) | szt. | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 | Śruba kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, wykonana ze stopu tytanu, o średnicy 2,2mm. Początek gwintu o przekroju trójkątnym. Gwint na głowie śruby o średnicy 2,8-3,2mm, średnica rdzenia śruby 1,7mm, średnica gwintu na końcu śruby 2,2-2,5mm. Dostępność śrub z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40mm lub 10-30 mm (ze skokiem co 1 mm) dla długiego gwintu i 20-40 mm (ze skokiem 2 mm) dla krótkiego gwintu, gniazdo śruby gwiazdkowe. | szt. | (4): 2
2 | Śruba kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, wykonana za stopu tytanu, o średnicy 3,0mm. Początek gwintu o przekroju trójkątnym. Gwint na głowie śruby o średnicy 3,8-3,9mm, średnica rdzenia śruby 2,0mm, średnica gwintu na końcu śruby 3,0mm. Dostępność śrub z długim i krótkim gwintem w długościach od 10 do 40mm lub 10-30 mm (ze skokiem co 1 mm) dla długiego gwintu i 20-40 mm (ze skokiem 2 mm) dla krótkiego gwintu, gniazdo śruby gwiazdkowe. | szt. | (4): 2
3 | 0.8-0,9 K-drut, trokar, 100mm | szt. | (4): 2
4 | 1.1 K-drut, trokar, 100mm, | szt. | (4): 2
RAZEM:
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
..................................................... Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet X -Dostawa implantów do zespalania złamań
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena jednostkowa brutoo* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* | Producent i numer katalogowy* | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)* | Klasa wyrobu medycznego**
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 | Płyta do nasady dalszej kości promieniowej w kształcie litery T, dłoniowa, skośna, grzbietowa, podgięta oddzielnie do prawej i lewej kończyny oraz płyty kolumnowe - prosta i L. Otwory pod śruby blokowane i śruby korowe. Ilość otworów w części dalszej od 5 do 7 otworów. Tytan . Płyty z możliwością wieloosiowego blokowania śrub. Tytan. Śrubokręt do śrub 2.7 - Torx8. Blokowanie śruby w płycie poprzez wytworzenie gwintu w otworze płyty, poliaxialność +/- 15 stopni. Blokowanie śruby w płycie nie wymaga użycia śrubokręta dynamometrycznego. Płyty dłoniowe standardowe o dł. 56-76mm - grubość 2mm, płyty dłoniowe długie o dł. 100 - 189mm - grubość w części nasadowej 2mm a w części trzonowej 3mm, płyty grzbietowe o dł. 60-81mm - grubość 1.5mm, płyty kolumnowe - grubość 1mm. | szt. | 10
2 | śruby blokowane 2,7 mm, od 10 mm - 26 mm. Tytan | szt. | 20
3 | śruby korowe 2,7 mm, od 10 mm - 26 mm. Tytan | szt. | 20
4 | System mikropłytek | szt. | 2
| - płytka dłoniowa tytanowa, prosta , 4 i 16 otworowa, Ø 1,7mm, grubość 0,55 mm. | szt.
| - płytka dłoniowa tytanowa, kształt L, prawa i lewa 6 otworowa, Ø 1,7 mm, grubość 0,55 mm. | szt.
| - płytka dłoniowa tytanowa kształt T, y, Z, 6,7,9,10 otworowa, Ø 1,7 mm, grubość 0,55 mm. | szt.
| - płytka dłoniowa tytanowa, 5 otworowa, prawa i lewa, Ø 1,7 mm, grubość 0,55 mm. | szt.
| - płytka dłoniowa tytanowa, kształt H, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory oraz 2x2+2 otwory, Ø 1,7 mm, grubość 0,55 mm. | szt.
| - płytka dłoniowa tytanowa, szeroka, kształt T, 8 otworowa, Ø 1,7 mm, grubość 0,55 mm. - płytka dłoniowa tytanowa, prosta , 4 i 16 otworowa, Ø 1,7mm, grubość 1,0 mm. | szt.
| - płytka dłoniowa tytanowa, kształt L, T, Z, Ø 1,7 mm, grubość 1,0 mm. | szt.
| - płytka dłoniowa tytanowa, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory oraz 2x2+2 otwory, Ø 1,7 mm, grubość 1,0 mm. - płytka dłoniowa tytanowa, prosta, 4 i 16 otworowa, Ø 2,3mm, grubość 1,0 i 1,5 mm. | szt.
| - płytka dłoniowa tytanowa, kształt L, T, Y, Z, Ø 2,3 mm | szt.
| - płytka dłoniowa tytanowa, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory oraz 2x2+2 otwory, Ø 2,3 mm, grubość 1,0 i 1,5mm. | szt.
| - płytka dłoniowa tytanowa, kompresyjna, Ø 2,3 mm, grubość 1,0 i 1,3 mm, | szt.
| - płytka dłoniowa tytanowa, 5 otworowa, w kształcie kija hokejowego do 5tej kości śródręcza, Ø 2,3 mm, grubość 1,5 mm. - płytka dłoniowa tytanowa, rotacyjna | szt.
5 | śruby korowe, 1,7 mm, 5-24 mm, tytan. | szt. | 1
6 | śruby blokujące 1,7 mm, 5-24 mm, Tytan | szt. | 1
7 | śruba korowa 2,3 mm, 6-26 mm, Tytan | szt. | 1
8 | śruba blokująca 2,3 mm, 6-26 mm, Tytan | szt. | 1
9 | Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej. płyta prawa/lewa. Długość płyty 94,97,120,123,146,149,172,175,198,201,224,227,250,253 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm oraz śruby gąbczaste 4,0 mm. Otwory gwintowane i otwory gwintowane poprzez zaślepki blokowane pod śruby blokowane 4,0 mm Stal. Wiertła z miarką do śrub blokownaych i korowych umożliwiające mierzenie z wiertła. | szt. | 2
10 | płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej. płyta prawa/lewa. Długości płyty: 95,121, 147,173,199,225,251 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm i śruby gąbczaste 4,0 mm.Otwory gwintowane i otwory gwintowane poprzez zaślepki blokowane pod śruby blokowane 4,0 mm Stal. Wiertło do śrub blokowanych i korowych z miarką na wiertle. | szt. | 2
11 | płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej. płyta prawa/lewa. Długość płyty: 86,112,150 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 3,5 mm i sruby gąbczaste 4,0 mm. Otwory gwintowane a także otwory gwintowane poprzez zaślepki blokowane pod śruby blokowane 4,0 mm. Stal. Wiertła do śrub blokownaych i korowych z miarką na wiertle. | szt. | 3
12 | płyty proste stalowe rekonstrukcyjne i kompresyjne, taliowane w celu zmniejszenia kontaktu z kością, blokowane śrubami 4.0mm | szt. | 3
13 | zaślepka do blokowania 4.0mm, stal | szt. | 2
14 | śruba blokowana 4,0mm, stal. | szt. | 40
15 | śruba korowa, 3,5 mm, stal. | szt. | 5
16 | śruba gąbczasta 4,0 mm. Stal | szt. | 5
17 | Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszego końca kości udowej. płyta prawa/lewa. Długość płyty: 130,166,202,238,274,310,343 mm. Otwory korowe pod śruby korowe 4,5mm i śruby gąbczaste 6,5 mm Otwory gwintowane oraz otwory gwintowane poprzez zaślepki blokowane pod śruby gwintowane 5,0 mm Stal. | szt. | 1
18 | Płyty proste stalowe 5.0 | szt. | 1
19 | śruba blokowana 5,0 m, stal. | szt. | 14
20 | śruba gąbczasta 6,5 mm. Stal | szt. | 2
21 | Zaślepki do kabli | szt. | 1
22 | śruba korowa 4,5 mm. Stal | szt. | 2
23 | Tytanowe płyty anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramiennej i części bliższej kości łokciowej. Płyty z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płyty blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płyty blokowane od strony bocznej (prawe i lewe) c) płyty blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płyty blokowane od strony tylno-bocznej (prawe i lewe) i e) płyty blokowane na olecranon (prawe i lewe). Ilość otworów: płyty przyśrodkowe i tylno-boczne od 4 do 14, płyty tylne, tylno-przyśrodkowe i na olecranon od 4 do 12. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych; śruby blokowane z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne. | szt. | 2
24 | Tytanowe płyty anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań obojczyka. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki górne trzonowe lewe i prawe w czterech wersjach: - o zwiększonym zagięciu anatomicznym - o zwieszonym zagięciu anatomicznym mostujące, bez otworów na śruby w części środkowej płyty - o zmniejszonym zagięciu anatomicznym - o zmniejszonym zagięciu anatomicznym, mostujące, bez otworów na śruby w części środkowej płyty b) płyty górno-bocze lewe i prawe c) płyty przednie trzonowe uniwersalne d) płyty przednie boczne uniwersalne e) płyty hakowe o głębokości haka 12, 16 i 20mm, lewe i prawe Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w każdym otworze okrągłym w zakresie +/- 15°. Płyty posiadają otwory owalne pod śruby korowe umożliwiające wykonanie kompresji międzyodłamowej. Tytan. Śruby korowe i blokowane 3.5mm oraz 2,7mm. Płyty hakowe dostępne w wersji sterylnej. | szt. | 1
25 | śruby blokowane 2,7/3,5 mm, od 8 mm - 70 mm. Tytan, | szt. | 20
26 | śruby korowe 2,7/3,5 mm, od 8 mm - 70 mm. Tytan, | szt. | 4
27 | Płyty proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna wąskie i szerokie. Płyta wyposażona w otwory owalne kompresyjne (kompresja międzyodłamowa) do śrub korowych i otwory okrągłe uniwersalne niewymagające zaślepek/przejściówek – z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Śruba wyposażona w stożkowy gwint na główce tworzy gwint w płycie w momencie wkręcania się w płytę. Poliaxialność ±15°. Implanty wykonane z tytanu - płytki proste pod śruby 3,5 i 2,7. | szt. | 4
28 | Płyty zakrzywione, anatomiczne, do złamań trzonów kości promieniowej, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjne. Płyta wyposażona w otwory owalne kompresyjne (kompresja międzyodłamowa) do śrub korowych i otwory okrągłe uniwersalne niewymagające zaślepek/przejściówek – z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Śruba wyposażona w stożkowy gwint na główce tworzy gwint w płycie w momencie wkręcania się w płytę. Poliaxialność ±15°. Implanty wykonane z tytanu - otwory pod śruby 3,5 i 2,7. | szt. | 1
29 | śruby blokowane 2,7/3,5 mm, od 10 mm - 70 mm. Tytan, | szt. | 20
30 | śruby korowe 2,7/3,5 mm, od 10 mm - 70 mm. Tytan, | szt. | 5
31 | Płyta do dalszej nasady kości strzałkowej, anatomiczna, ilość otworów 3-12. Płyta z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami Kirschnera . W płycie otwory okrągłe, niegwintowane, uniwersalne -dostosowane do śrub blokowanych i korowych. Gwint w otworach pod śruby blokowane tworzony jest w momencie wkręcania się śruby. Otwory niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym. Możliwość wkręcenia poliaxialnej śruby poprzez wyrzeźbienie gwintu w otworze płyty i ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W odcinku dalszym płyty anatomicznej grubość 1,3mm, w trzonie 2mm. Szerokość płyty 12mm w części trzonowej. Materiał tytan. | szt. | 10
32 | Płyta do strzałki, prosta, ilość otworów w trzonie 2-16. Płyta z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami Kirschnera . W płycie otwory okrągłe uniwersalne dostosowane do śrub blokowanych i korowych. Gwint w otworach pod śruby blokowane tworzony jest w momencie wkręcania się śruby. Otwory niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym. Możliwość wkręcenia poliaxialnej śruby poprzez wyrzeźbienie gwintu w otworze płyty i ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. Grubość płyty max 2mm. Materiał tytan. | szt. | 2
szt.
47 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 30
48 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 15
49 | Płyty do kości stopy. Uniwersalne otwory okrągłe pod śruby blokowane i śruby korowe. Otwory owalne z możliwością uzyskania kompresji międzyodłamowej. Płyty proste, zagięte, prostokątne, w kształcie H, 3-D, T, L, oraz płyty do pięty. Otwory w płycie poliaxialne, z możliwością wprowadzenia śruby pod różnym kątem +/- 15º, blokowanie śruby odbywa się poprzez wytworzenie gwintu przez łeb śruby w otworze płyty - tytan. | szt. | 1
50 | Śruby korowe i blokowane3,5mm, dł. 10 - 70mm. Skok długości co 2mm w przedziale 10-50mm i co 5mm w przedziale 50-70mm. Tytan | szt. | 1
51 | śruby korowe i blokowane 2,7mm, dł. 8mm - 50mm. Tytan | szt. | 1
52 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 3.0 i ø 4.0 mm, samotnąca i samogwintująca, długość śruby Ø3.0 od 12 do 40 mm w odstępach co 2 mm, długość śruby Ø4.0 od 20 do 50mm w odstępach co 2mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T10. | szt. | 2
53 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.0 i ø 2.5 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, trzon śruby 2,0mm - ø 1.6 i śruby 2,5mm - ø 1.8 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7. | szt. | 2
54 | śruba kaniulowana o stałej średnicy ø2, 3, 4, 6.5, 8mm. Częściowo gwintowana. Tytan. | szt. | 2
55 | Podkładka pod głowę śruby 2,3,4,6.5,8mm | szt. | 2
56 | Jednopłytowy system ukształtowany anatomicznie do stabilizacji powierzchni czworobocznej miednicy wykonany ze stali. Płyta nadgrzebieniowa w jednym rozmiarze 16 otworowa. Płyta podgrzebieniowa 14 otworowa ,mała i duża, prawa/lewa. Możliwość wkręcania śrub 3.5mm w odchyleniu +/-35 stopni. System wyposażony w cztery ergonomiczne , przezierne retraktory wykonane z włókna węglowego umożliwiające doświetlenie pola operacyjnego poprzez zastosowanie źródła światła co polepsza widoczność w polu operacyjnym. Istnieje możliwość zamontowania ssaka operacyjnego do retraktora. Retraktory posiadają możliwość umocowania do kości za pomocą grotów schanza w celu uwidocznienia dojścia do złamania bez konieczności podtrzymywania ich przez operatora. | szt. | 1
57 | Stalowa płyta do stabilizacji miednicy, prosta i łukowa o promieniu 88mm i 108mm. Ilość otworów w płycie łukowej : 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ilość otworów w płycie prostej :2, 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ,22. płyta do zespolenia spojenia łonowego o promieniu 75mm, 4 i 6 otworowe | szt. | 4
58 | Stalowa śruba korowa z gniazdem heksagonalnym ø 4.5 mm,ø 3,5mm dł. 14-95 mm | szt. | 10
59 | Grotowkręty kostne ø5-6 mm, dł. 120-250 mm i ø3-4 mm dł. 60-180 mm | szt. | 1
60 | Gwóźdź proxymalny ramienny, blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w gwoździu gwintowane. Długość 150 mm oraz od 220-300 mm z przeskokiem co 20 mm. Gwoździe prawe/lewe.grubość gwoździa 8 mm trzon, 10mm część proxymalna. Gwoździe kaniulowane. Dynamizacja w części dalszej gwoździa długiego 220-300mm - na wysokości 7,5 mm od końca gwoździa. Tytan. | szt. | 2
61 | zaślepka tytanowa sterylna, ø 6 mm standardowa oraz ø 10 mm o dł. 2 i 4mm | szt. | 2
62 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 4 mm, dł. 20-60 mm | szt. | 2
63 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm | szt. | 6
64 | Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm w długości 140-180mm oraz ze skokiem co 10mm w długości 180-320mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm, wszystkie elementy systemu sterylne. | szt. | 2
65 | Śruba kompresyjna: ø6 mm. Tytan. Sterylna | szt. | 1
66 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 6 mm o długości 0-25mm | szt. | 2
67 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 4 mm, dł. 20-60 mm | szt. | 4
68 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w części dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm, Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm, Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm, Zaślepka tytanowa sterylna, ø8 mm standardowa oraz ø11.5 mm i dł. 5-35 mm .Wszystkie elementy systemu sterylne. | szt. | 1
69 | Zaślepka tytanowa, sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm | szt. | 1
70 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø8 mm, dł. 0-15mm | szt. | 1
71 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 4
72 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 340-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica 9, 11, 13 i 15 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 125°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia gwoździa 1500 mm. (w skład kompletu wchodzą: gwóźdź, śruba główna 2szt, śruba blokująca 1szt, zaślepka 1szt, śruba kondylarna 1szt i nakrętka do śruby kondylarnej 1szt, śruba ustalająca 1szt) | szt. | 2
73 | Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, sterylna ø 6.5 mm, dł. śruby 65-130 mm | szt. | 4
74 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 2
75 | śruba kondylarna, tytanowa, sterylna, ø5 mm o długości 40-120mm ze skokiem co 5mm | szt. | 1
76 | nakrętka do śruby kondylarnej, tytanowa sterylna, ø5 mm | szt. | 1
77 | Zaślepka tytanowa, sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 13 mm o długości 5-15 mm | szt. | 1
78 | Śruba ustalająca, sterylna ø 8 mm | szt. | 1
79 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w części dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm o długości 20-60 mm ze skokiem co 5mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm, Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm, Zaślepka tytanowa, sterylna, ø7 mm gwintowana na całej długości, ø8mm standardowa oraz ø11.5 mm o długości 5-35 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne. | szt. | 4
80 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm | szt. | 1
81 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm | szt. | 5
82 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 15
83 | Sterylna osłona ochraniająca tkanki miękkie podczas wprowadzania gwoździa techniką nadrzepkową | szt. | 1
84 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10,11,12 mm. Wygięcie gwoździa o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe. Blokowany śrubą o średnicy 5mm i zakresie długości od 25 do 120mm. | szt. | 1
85 | śruba kompresyjna sterylna Ø 8 mm , długości 14.5 mm | szt. | 1
86 | zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm całkowicie gwintowana oraz ø 12 mm i dł. 5, 10, 15 mm | szt. | 1
87 | śruba blokująca sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm | szt. | 5
88 | Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych, blokowany, w rozmiarze: krótki - 180mm oraz długi - od 240 do 480mm o kątach 120,125,130 stopni. Wygięcie gwoździa 4° na Valgus. Przodowygięcie gwoździa o promieniu 1.5m. Gwóźdź o grubości 15,5 mm w części bliższej oraz 10,11,13 lub 15mm w cześci trzonowej. Śruba szyjkowa o średnicy 10,5 mm i dług. od 70 do 120mm z przeskokiem co 5 mm. Gwóźdź blokowany dystalnie śrubami o średnicy 5mm, dług. 25-90mm, z przeskokiem co 2,5 mm do długości 45mm i co 5mm od 45 do 90mm. Jeden otwór owalny do blokowania dystalnego w gwoździu krótkim, dwa otwory do blokowania dystalnego - jeden owalny i jeden okrągły - w gwoździu długim. W gwoździu długim możliwość zastosowania śrub kondylarnych, o dł. 40-90mm, z nakrętkami o dł. 17mm. | szt. | 15
89 | śruba szyjkowa | szt. | 15
90 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm i dł. 0 mm oraz ø 15,5 mm i dł. 5 i 10 mm | szt. | 15
91 | śruba blokująca ø 5mm dł. 25-90mm z przeskokiem co 2,5mm do dł. 45mm i co 5mm w dł. 45-90mm | szt. | 15
92 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny, wyposażony w system do założenia z dostępu nadrzepkowego. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. 3 otwory okrągłe w części bliższej gwoździa umozliwiające wprowadzenie śruby blokującej, kątowo stabilnej, umiejscowione odpowiednio 12, 19 i 46mm od szczytu gwoździa oraz jeden otwór owalny umożliwiający wykonanie kompresji umiejscowiony 27mm od szczytu gwoździa. | szt. | 1
93 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm | szt. | 1
94 | Zaślepka tytanowa, sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm o długości 5-25 mm | szt. | 1
95 | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 4
96 | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, posiadająca 3 różne średnice trzonu, dł. Śruby 30-100mm | szt. | 2
97 | Sterylna osłona ochraniająca tkanki miękkie podczas wprowadzania gwoździa techniką nadrzepkową | szt. | 1
98 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź anatomiczny antegrade o promieniu zagięcia od 750 do 1350mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Najbardziej dystalny otwór znajduje się 10 mm od końca gwoździa. Dystalnie gwóźdź posiada 4 otwory, w tym jeden owalny pozwalające na blokowane w dwóch płaszczyznach. | szt. | 1
99 | Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, sterylna ø 6.5 mm, dł. śruby 65-130 mm | szt. | 2
100 | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 4
101 | Zaślepka tytanowa, sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 13 mm o długości 5-20 mm | szt. | 2
102 | Sruba kompresyjna, ø 5.5 mm | szt. | 2
103 | Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, posiadająca 3 różne średnice trzonu, dł. Śruby 30-100mm | szt. | 4
104 | Śruba ustalająca, sterylna, ø 8 mm | szt. | 2
105 | Płyty do stopy kompresyjne w skład których wchodzą: płyty uniwersalne kompresyjne, płyty kompresyjne MTP, płyty kompresyjne Lapidus, płyty kompresyjne śródstopne | szt. | 1
106 | Śruby korowe i blokowane 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm | szt. | 4
107 | Śruby kompresyjne 3,6mm i 4,1mm | szt. | 1
108 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy kondylarny udowy, retrograde, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa w wersji krótkiej 170-200 mm, w wersji długiej 240-440mm, ze skokiem co 20 mm, średnica 9-14 mm. Możliwość wprowadzenia śrub w części bliższej w 3 płaszczyznach, w tym śrub kondylarnych z nakrętkami. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia gwoździa 1500 mm. | szt. | 1
109 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 4
110 | Zaślepka tytanowa, sterylna, całkowicie gwintowana | szt. | 1
RAZEM:
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
Uwaga: poz. – dot. poz. 1-3, 31,32, 88-91 stanowią skład pakietu startowego wraz z bezpłatnym udostępnieniem na czas trwania umowy instrumentarium.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
| Zestaw instrumentarium i implanty – gwoździe krętarzowe w depozycie bloku operacyjnego, pozostałe gwoździe, płyty, wraz z instrumentarium na zgłoszenie | [6 empty] | ....................................................... Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
*** Uwaga, jeżeli występują pojedyncze elementy kompletu i będą fakturowane oddzielnie, to w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić ceny jednostkowe poszczególnych elementów kompletu oddzielnie dla każdego z elementów!
Pakiet Xa - Dostawa gwoździ, grotów i drutów
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena jednostkowa brutoo* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* | Producent i numer katalogowy* | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)* | Klasa wyrobu medycznego**
1 | Drut do cerklarzu Ø 0,5-1,0 mm, dł.10 m | szt. | 1
2 | Gwóźdź Kirschnera trójgraniec, Ø 1,0 - 2,0 mm dł.310 mm | szt. | 32
3 | Gwóźdź Kirschnera trójgraniec, Ø 0,8 - 2,0 mm dł.150 mm | szt. | 80
4 | Gwoździe Rush' a Ø 2,4 lub 2,5 – 4,0 mm dł.25- 280 lub 360 mm | szt. | 7
5 | Grot Steinmana niegwintowane, 4/170 lub 175, 190 lub200, 210 lub 225 mm | szt. | 10
RAZEM:
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
....................................................... Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet XI - Dostawa implantów do rekonstrukcji więzadla krzyżowego przedniego
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena jednostkowa brutoo* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* | Producent i numer katalogowy* | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)* | Klasa wyrobu medycznego**
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 | Podłużna płytka metalowa o rozmiarze 13x4mm trwale bezwęzłowo związana z podwójną pętlą typu IntelliBraid o wysokiej wytrzymałości na zerwanie z możliwością regulacji ustalanej indywidualnie, płytka z czterema otworami. Regulacja możliwa od strony kości piszczelowej lub udowej, uzyskiwana poprzez naprzemienne ściąganie 2 białych nitek z oczkiem, dla ułatwienia orientacji równomiernego wprowadzania przeszczepu. Implant zaopatrzony w 2 różnokolorowe nici: zielona nic służącą do przeciągnięcia przeszczepu oraz biało-zielona służąca do obrócenia implantu na zewnątrz warstwy korowej kości udowej. Obie nici związane dodatkową nitką w kolorze białym umożliwiającą przeciąganie obu nici jednocześnie przez kanał piszczelowy i udowy. Opcjonalnie płytka wydłużona o 5.8mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową do zabiegów rewizyjnych. | szt. | 5
2 | Mocowanie piszczelowe: Śruba interferencyjna: biowchłanialna PLLA-HA o średnicach w zakresie 7-12mm i długościach 23, 28 i 35mm | szt. | 5
3 | Mocowanie piszczelowe: Śruba interferencyjna: tytanowa o średnicach 7, 8, 9, 10mm i długościach 20, 25, 30mm | szt. | 1
RAZEM:
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych przedmiotu zamówienia.
....................................................... Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet XII - Dostawa systemu sztucznych implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena jednostkowa brutoo* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* | Producent i numer katalogowy* | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)* | Klasa wyrobu medycznego**
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 | System syntetycznych implantów wykonanych z politereftalanu etylenu (PET) przeznaczonych do rekonstrukcji uszkodzonych ścięgien i więzadeł. Implanty przystosowane do zastosowań dostawowych i pozastawowych. W częściach osadzanych w tunelach kostnych i pozastawowo wykonane z plecionki PET . W częściach implantowanych dostawowo wykonane z wolnych, równoległych włókien PET, prostych lub anatomicznie lewoskrętnych lub prawoskrętnych w zależności od przeznaczenia. Mocowanie przy pomocy tytanowych, kaniulowanych śrub interferencyjnych o tępym gwincie zapobiegającym uszkodzeniu implantu opcjonalnie z dodatkową stabilizacją metalowymi skoblami. | kpl.*** | 1
2 | Tytanowa śruba interferencyjna 6,7,8,9mm x 25,30,40,45,50mm | szt. | 3
RAZEM:
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
*** Uwaga, jeżeli występują pojedyncze elementy kompletu i będą fakturowane oddzielnie, to w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić ceny jednostkowe poszczególnych elementów kompletu oddzielnie dla każdego z elementów!
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
Implanty i narzędzia dostarczane na zgłoszenie
........................................................ Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet XIII -Dostawa implantów do osteotomii podkolanowej w formie klina
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena jednostkowa brutoo* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* | Producent i numer katalogowy* | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)* | Klasa wyrobu medycznego**
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 | Osteotomia PEEK. Klin PEEK do implantacji w osteotomii piszczelowej z 4 otworami na śruby nie wystająca poza powierzchnię kości, sterylna. Implant w rozmiarach S,M,L i katach od 5 do 15 stopni. | szt | 1
2 | Śruba do kości korowej 4,5mm PEEK, przeznaczona do mocowania klina do osteotomii, długość 24-52mm skok co 2mm, sterylna | szt. | 2
3 | Śruba do kości gąbczastej 6,5mm PEEK, przeznaczona do mocowania klina do osteotomii, długość 20-32mm skok co 2mm, sterylna | szt. | 2
RAZEM:
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
Implanty i narzędzia dostarczane na zgłoszenie
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
........................................................ Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet XIV - Dostawa implantów do osteotomii podkolanowej w formie płytki
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena jednostkowa brutoo* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* | Producent i numer katalogowy* | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)* | Klasa wyrobu medycznego**
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 | Płytka tytanowa do implantacji w otwartej osteotomii bliższej części kości piszczelowej z otworami na śruby z mocowaniem samoblokującym. Płyta prawa, lewa. Kompletne instrumentarium wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaźnikiem kąta. Komplet śrub do blokowania płytki, śruby gąbczaste o średnicy 5,0 lub 6,5 mm w różnych wymiarach długości, śruby korowe o średnicy 4,5mm w różnych wymiarach długości. | kpl.*** | 1
RAZEM:
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
*** Uwaga, jeżeli występują pojedyncze elementy kompletu i będą fakturowane oddzielnie, to w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić ceny jednostkowe posczególnych elementów kompletu oddzielnie dla każdego z elementów!
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
Implanty i narzędzia dostarczane na zgłoszenie
........................................................ Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet XV -Dostawa instrumentarium do opracowania uszkodzeń chrzęstnych
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena jednostkowa brutoo* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* | Producent i numer katalogowy* | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)* | Klasa wyrobu medycznego**
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 | Zestaw narzędzi stosowany do artroskopii dużych stawów umożliwiający usunięcie martwiczej chrząstki w różnych uszkodzeniach w różnym kierunku i pod różnym kątem /90,30 stopni, prawy, lewy 15 stopni/, zawierający w komplecie tackę narzędziową i pojemnik sterylizacyjny. | szt | 1
2 | Zestaw narzędzi stosowany do artroskopii małych stawów umożliwiający usunięcie martwiczej chrząstki w różnych uszkodzeniach w różnym kierunku i pod różnym kątem /90,30 lub circular, prawy, lewy 15 lub 0 stopni/, zawierający w komplecie tackę narzędziową i pojemnik sterylizacyjny. | szt. | 1
RAZEM:
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
........................................................ Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet XVI - Dostawa implantów do stabilizacji uszkodzeń chrząstki stawowej
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena jednostkowa brutoo* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* | Producent i numer katalogowy* | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)* | Klasa wyrobu medycznego**
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 | Piny resorbowalne 1,5mm (dł. 16, 20, 25mm) lub 2,4mm (dł. 16, 25 lub 35mm) , wykonane z polimeru kwasu mlekowego do artroskopowego mocowania chrząstki, pakowane jednostkowo, sterylnie | szt | 3
RAZEM:
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
Implanty i narzędzia dostarczane na zgłoszenie
........................................................ Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet XVII - Dostawa implantow do rekonstrukcji chrzastki stawowej oraz wypelniania ubytków chrząstki stawowej
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena jednostkowa brutoo* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* | Producent i numer katalogowy* | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)* | Klasa wyrobu medycznego**
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 | Membrana zarejestrowana do leczenia ubytków chrzęstnych i chrzęstno-kostnych,stanowiąca podłoze dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego zbudowana z kwasu hialuronowego. Wymiary membrany 2 x 2 cm oraz 2 mm grubości lub 5 x 5 cm. Membrana może być wszczepiana artroskopowo, dowolna strona bez używania kleju tkankowego i szwów. | szt | 2
2 | Implant do częściowej protezoplastyki powierzchni obciążanych kłykci udowych stosowany w rekonstrukcji uszkodzeń chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych o powierzchni od 1,8 do 3,1cm2. Implanty zbudowane z polietylenu o ultra wysokiej masie cząsteczkowej (UHMWPE) wraz z dodatkiem usieciowanego kwasu hialuronowego w części chrzęstnej oraz ze stopu Ti-6AI-4V w części kostnej. Wymiary implantów 15 mm, 20 mm oraz 15x24 mm. Mocowanie na prefiks lub cement kostny. | szt | 1
RAZEM:
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
........................................................ Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet XVIII - Dostawa implantow substytutów kości
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena jednostkowa brutoo* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* | Producent i numer katalogowy* | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)* | Klasa wyrobu medycznego**
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 | Dwuwodny siarczan wapnia do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku kostnego, dostępny jako pasta lub granulki o różnej wielkości, dostosowany do mieszania z dowolnym antybiotykiem, biodegradowalny i biokompatybilny, objętość 25cc | szt | 1
RAZEM:
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
........................................................ Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet XIX - Dostawa implantow do rekonstrukcji więzadla krzyżowego przedniego
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena jednostkowa brutoo* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* | Producent i numer katalogowy* | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)* | Klasa wyrobu medycznego**
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 | Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa o wymiarach 4,5mm x 13,5-14mm, z pętlą dociąganą, służącą do zamocowania przeszczepu. Wersja z pętlą dociąganą wyposażona w system podwójnego blokowania pętli zarówno poprzez tarcie jak i mechaniczny docisk nici tworzącej pętlę w kieszeni blokującej, system blokowania pozwalający na awaryjne wydłużenie pętli nawet po wprowadzeniu przeszczepu do kanału udowego. Implant zaopatrzony w dwie nici, pierwszą wzmocnioną nić do przeciągnięcia go przez kanały oraz drugą nić podwójnie złożoną tworzącą i dociągającą pętlę w rozmiarze #5. Możliwość podciągnięcia przeszczepu przez całą długość kanału udowego - brak zdefiniowanej minimalnej długości pętli. Dodatkowo podkładka awaryjna. | szt | 3
2 | biowchlanialne śruby interferencyjne kompozytowe wykonane z kwasu mlekowego 96L/4D PLA z dodatkiem trójfosforanu wapnia o porowatej strukturze ułatwiającej przebudowę. Średnica śruby: 5; 5,5; 6; 6,5mm (długość 15, 20, 25, 30mm); 7; 8mm (długość 20, 25, 30mm); 9; 10; 11mm (długość 20, 25, 30, 35mm) | szt | 3
3 | Tytanowe udowe śruby interferencyjne z miękkim, nietraumatyzującym gwintem, o średnicy: 7, 8, 9 mm z gniazdem heksagonalnym 3, 5mm, o długościach: 15, 20, 25, 30 mm , pakowane pojedynczo, sterylnie | szt | 1
4 | Kotwica miękka elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8 mm, do mocowania tkanek, zaopatrzona w jedną taśmę oraz jedną nitkę #2, na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie | szt | 1
5 | Kotwica barkowa biokompozytowa wkręcana bezwęzłowa, o długości 5,5 mm ze szwem ześlizgowym Hi-Fi #2, komplet sterylny. | szt | 1
6 | Wiertło do kotwicy 2,8mm | szt | 1
RAZEM:
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
Implanty i narzędzia dostarczane na zgłoszenie
........................................................ Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet XX -Dostawa implantow do rekonstrukcji częściowych uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena jednostkowa brutoo* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* | Producent i numer katalogowy* | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)* | Klasa wyrobu medycznego**
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 | Zestaw do podszycia więzadła ACL złożony z: - Guzika udowego w postaci płytki z 2 otworami wykonanej ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. max 12mm stale połączona z regulowaną pętlą pętlą z nici niewchłanianej dł. min 50mm pozwalającą na zawieszenie taśmy. Implant pakowany sterylnie wraz z drutem prowadzącym oraz wiertłem pod płytkę - Drutu do kanału piszczelowego 3,5mm - Implant do blokowana taśmy w piszczeli metodą bez węzła w wersji Biokompozytowej oraz PEEK . Implant kaniulowany, wkręcany dostępny w trzech średnicach 3,5mm, 4,75mm i 5,5 mm z tytanowym lub PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjna możliwość kontroli napięcia. - Taśma o szerokości 2mm i długości min. 16 cm dostępna w dwóch kolorach niebieskim i biało czarnym, zakończona nicią #2. - Igła do narzędzia automatycznego szyjącego ACL - Pętla do podszycia przeszczepu w rozmiarze 2 | kpl.*** | 3
RAZEM:
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
*** Uwaga, jeżeli występują pojedyncze elementy kompletu i będą fakturowane oddzielnie, to w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić ceny jednostkowe posczególnych elementów kompletu oddzielnie dla każdego z elementów!
Instrumentarium na życzenie lub na wyposażeniu
........................................................ Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet XXI -Dostawa systemu plukania ran oraz płynów do płukania ran operacyjnych
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena jednostkowa brutoo* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* | Producent i numer katalogowy* | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)* | Klasa wyrobu medycznego**
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 | Jałowy zestaw do płukania śródoperacyjnego w pierwotnej i rewizyjnej protezoplastyce biodra i kolana zapobiegający zakażeniom. W skład zestawu wchodzi:
| jałowy roztwór Ringera i polihaeksydyniny, opakowanie 1000ml lub gotowy roztwór wodny kwasu podchlorawego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do płukania pola operacyjnego w trakcie operacji oraz terapii ran pooperacyjnych. Opakowanie 1000 ml | szt. | 25
| jednorazowy sterylny pistolet z wymienną końcówką do płukania kanału szpikowego kości udowej, przełącznik mocy pracy na dwa biegi, w zestawie akumulator zasilający pozwalający na przepłukanie 12 l płynu podczas zabiegu lub jednorazowa rękojeść ze zintegrowanym płukaniem/ssaniem, zestaw zasilany zewnętrznie prądem zmiennym 230V lub z wbudowanymi bateriami (do wyboru). Całkowicie regulowany spust szybkości. | szt. | 20
RAZEM:
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
........................................................ Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet XXII -Dostawa implantów /taśm/ do zaopatrywania uszkodzeń więzadłowych
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena jednostkowa brutoo* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* | Producent i numer katalogowy* | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)* | Klasa wyrobu medycznego**
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 | Taśma o szerokości 2mm i długości min 90 cm dostępna w dwóch kolorach niebieskim i biało czarnym, zakończona nicią #2. | szt. | 1
2 | Taśma o szerokości 2mm i długości min 16 cm dostępna w dwóch kolorach niebieskim i biało czarnym, zakończona nicią #2. | szt. | 1
RAZEM:
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
........................................................ Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet XXIII - Dostawa implantów spacerów do protezoplastyki rewizyjnej biodra
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena jednostkowa brutoo* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* | Producent i numer katalogowy* | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)* | Klasa wyrobu medycznego**
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 | Implant stawu biodrowego do tymczasowego wszczepienia w terapii zakażeń zbudowany ze stali nierdzewnej i korpusu wykonanego z cementu kostnego o wysokiej wytrzymałości nasycony antybiotykiem, 5 rozmiarów /dostępnych do każdego zabiegu operacyjnego/ | szt | 1
RAZEM:
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
........................................................ Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet XXIV - Dostaw implantów kotwic do naprawy uszkodzeń więzadeł i ścięgien
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena jednostkowa brutoo* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* | Producent i numer katalogowy* | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)* | Klasa wyrobu medycznego**
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 | Kotwica z plecionki poliestrowej o średnicy 1.0mm z nicią 2-0 z igłami, w komplecie sterylne wiertło z ogranicznikiem głębokości | szt | 1
2 | Kotwica tytanowa o średnicy 5.0mm z dwiema wzmocnionymi nićmi #2 z igłami | szt | 1
3 | Kotwica bezwęzłowa wbijana o średnicy 4.5mm z materiału PEEK z tytanowym grotem, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia do 8 nici #2; rotacyjna głowica w podajniku umożliwiająca kontrolę napięcia Nici | szt | 1
RAZEM:
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
........................................................ Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet XXV Dostawa systemu do pozyskiwania komórek macierzystych ze szpiku kostnego.
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena jednostkowa brutoo* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* | Producent i numer katalogowy* | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)* | Klasa wyrobu medycznego**
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
| Sterylny zestaw do pozyskiwania komórek macierzystych ze szpiku kostnego /co najmniej 30ml/ składający się z: trokar do pobierania szpiku /ostry i tępy/, worek na szpik z filtrem, antykoagulant, pojemnik do separacji, wirówka w użyczeniu do zabiegu. | szt. | 2
RAZEM:
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
| Instrumentarium na zgłoszenie | [6 empty] | ........................................................ Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet XXVI Dostawa implantów do chirurgii ręki i stopy.
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena jednostkowa brutoo* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* | Producent i numer katalogowy* | Dowód dopuszczenia do obrotu (nazwa/ nr dokumentu)* | Klasa wyrobu medycznego**
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 | Tytanowy stent do małoinwazyjnej korekcji stopy płasko-koślawej nabytej, wprowadzany do kanału i zatoki stępu. Kaniulowany, w kształcie kielicha, gwintowany w części węższej. Gwintowana część stentu mocuje implant w kanale. Część środkowa w kształcie stożka (bez gwintu) wypełnia najszerszą część zatoki stępu, styka się z krawędzią lateralną kości skokowej i nie pozwala stentowi na przenikanie w głąb kanału. Rozmiary: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm. W komplecie zestaw narzędzi z przymiarami do próbnej repozycji. | szt. | 1
2 | Implant wykonany z bio-przyswajalnego włókna kopolimerowego poli-L/D-laktydu w proporcji 96L/4D. Okrągły, porowaty przypominający dysk. Implant przeznaczony do artroplastyki małych stawów dłoni lub stóp u pacjentów cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów lub chorobę zwyrodnieniową stawów. Stawy w których produkt jest stosowany: - śródstopno-paliczkowe I-V (MTP I-V) stopy, - nadgarstkowo-śródręczne (CMC I), - śródręczno-paliczkowe II-V (MCP II-V) dłoni | szt. | 1
RAZEM:
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
| Dostawa implantów i narzędzi na zgłoszenie | [6 empty] | ........................................................ Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Pakiet XXVII Dostawa implantów do zespoleń kości długich, miednicy oraz implantów z możliwością augmentacji.
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto* | Wartość netto (kol. nr 4 x kol. nr 5) | Stawka podatku VAT w %* | Cena jednostkowa brutoo* | Wartość brutto* | Nazwa handlowa* | Producent i numer katalogowy* | Nazwa i numer dowodu dopuszczenia do obrotu* | Klasa wyrobu medycnego**
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
1 | Płytki proste w kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w długości od 59mm do 163mm, posiada od 4 do 12 otworów. | szt. | 2
2 | Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony). Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Koralikowy kształt płyty ułatwia anatomiczne wygięcie/dopasowanie płyty do kości . Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyta prosta w długości od 70mm do 200mm posiada od 5 do 14 otworów | szt. | 2
3 | Płytka tubularna. Płyta wyposażona w otwory gwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących o średnicy 3.5mm lub korowych/gąbczastych o średnicy 3.5/4.0mm. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty tubularne (półkoliste) w długości od 28mm do 148mm , posiada od 2 do 11 otworów. | szt. | 2
4 | Płytka prosta przynasadowa . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty powinny znajdować się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie powinień dać możliwość dokonywania kompresji między odłamowej i podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów pozwalający na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Na końcu płyty powinny znajdować się otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W płycie przynasadowej znajduje się jeden koniec o zmniejszonej grubości dopasowanej do okolic przynasadowych. Instrumentarium powinno być wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty przynasadowe w długości od 86mm do 242mm , posiada od 6 do 18 otworów. | szt. | 2
5 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO. Stosowane śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi a także specjalne perforowane/ kaniulowane śruby blokowane z gniazdami sześciokątnymi w długości od 24 mm do 54 mm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Celownik do blokowania przez skórnego dla płyt 3 i 5 otworowych. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG ramię celowika umożliwiające przezskórne blokowanie płyty na całej jej długości . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty w długości od 90mm do 290mm, posiadają od 3 do 13 otworów w trzonie . | szt. | 2
6 | Zestandaryzowany zestaw przeznaczony do augmentacji. Zestaw składa się: ze specjalnych perforowanych/ kaniulowanych śrub blokowanych z gniazdami sześciokątnymi w długości od 24 mm do 54 mm samogwintujących wkręcanych za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.5NM . | szt. | 1
7 | Cementu Traumacem, 10ml | szt. | 1
8 | Kpl. strzykawek4x1ml+2x2ml | szt. | 1
9 | Adapter blokowane 3.5 - 2szt./op. | szt. | 1
10 | Płyta do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty w długości od 122mm do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe i prawe. | szt. | 2
11 | Płyty do złamań szyjki i głowy kości promieniowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 2.4mm lub korowej o średnicy 2.0/2.4/2.7mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . W głowie płyty znajdują się otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 2.4mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8NM ; dynamometr 0.8NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty posiadają od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe dostępne w wersji prawe i lewe, płyty szyjkowe - uniwersalne. | szt. | 1
12 | Płyta do bliższej nasady kości udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm/ 7.3mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Śruby blokowane w płycie to lite i kaniulowane (5.0mm/7.3mm), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0Nm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na krętarz większy. Różne rodzaje płyt: - płyty hakowe do bliższej nasady kości udowej, długości od 133mm do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. - płyty do bliższej nasady kości udowej (bez haka), długości od 139mm do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe. | szt. | 2
13 | Płyty proste wąskie. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Długości płyt od 44mm do 440mm , posiada od 2 do 24 otworów .. | szt. | 2
14 | Płyty proste szerokie . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. długości płyty od 116mm do 368mm, posiada od 6 do 20 otworów. | szt. | 2
15 | Płyty proste szerokie . Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. długości płyty od 404mm do 440mm, posiada od 22 do 24 otworów. | szt. | 1
16 | Płyty wygięte szerokie. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. długości płyty od 229mm do 390mm, posiada od 12 do 21 otworów. | szt. | 2
17 | Płyta do kłykci kości udowej wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0 /7.3mm pod różnymi kątami – w różnych kierunk. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. W zestawie znajdują się śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0/7.3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do śrub konikalnych o średnicy 5.0mm umożliwiające kompresję między kłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty prawe i lewe do dalszej nasady kości udowej boczne w długości od 170mm do 326mm, posiadają od 6 do 18 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. | szt. | 3
18 | Płyta do kłykci kości udowej wprowadzana techniką minimalnie inwazyjną. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory ,zbudowane w części blokującej z czterech kolumn gwintu , dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 5.0mm lub blokowanej zmienno-kątowo o średnicy 5.0mm lub korowej o średnicy 4.5mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory zmienno-kątowe gwintowane zbudowane z czterech kolumn gwintu prowadzące śruby blokowane o średnicy 5.0mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 4.0NM . Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane o średnicy 5.0mm, samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0Nm. Możliwość użycia śrub blokowanych zmienno-kątowo - kąt ustawienia śruby odchylony max. o 15st od osi. Śruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o średnicy 5.0mm oraz podkładki kompresyjne kaniulowane do śrub kronikalnych o średnicy 5.0mm umożliwiające kompresję między kłykciową. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Rodzaje płyt : Płyty do dalszej nasady kości udowej boczne, długości od 159mm do 370mm, od 6 do 18 otworów dwubiegunowych w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe w wersji nie sterylnej | szt. | 2
19 | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 81mm do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 93mm do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | szt. | 2
20 | Płyta do bliższej nasady kości piszczelowej boczna typu LOW BEND. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt : - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 76mm do 232mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. | szt. | 2
21 | Płyta do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowa. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: - płyty do bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowe o średnicy śrub 3.5mm, o długości od 69mm do 183mm, od 1 do 10 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki, płyty uniwersalne do kończyny prawej i lewej. | szt. | 2
22 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty proste, długości od 39mm do 260mm , przy ilości od 3 do 20 otworów | szt. | 1
23 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty proste z otworami współ-osiowymi długości od 39mm do 260mm przy ilości od 3 do 20 otworów. | szt. | 2
24 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte łukowate, długości od 78mm do 208mm przy ilości od 6 do 16 otworów. | szt. | 2
25 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte typu „J”, długości od 130mm do 208mm przy ilości od 10 do 16 otworów, prawe/lewe | szt. | 2
26 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte typu „J”, długości od 130mm do 208mm przy ilości od 10 do 16 otworów, prawe/lewe pod śruby korowe | szt. | 2
27 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty do spojenia łonowego, otwory umożliwiające przeprowadzenie nici oraz drutów Kirschnera, długości od 57mm do 78 mm przy ilości od 4 do 6 otworów. | szt. | 2
28 | Płytka o niskim profilu kompresyjna z dwoma haczykami mocującymi do złamań miednicy. Płyta posiada od 1 do 3 otworów przystosowanych do śrub korowych z możliowością wkręcenia pod różnym kątem. Długości płyt : 19.5mm, 31.5mm, 43.5mm . płyta sprężysta do miednicy | szt. | 2
29 | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna czworoboczna do złamań miednicy. Otwory okrągłe i podłużne dopasowane do śrub korowych 3.5mm. „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Płyta dopasowana anatomicznie, ze wstępnym ugięciem 90st. dopasowanym do krawędzi miednicy. Płyty w 3 rozmiarach: krótkim (z jednym podłużnym otworem), średnim i długim (z dwoma podłużnymi otworami po jednym na każdym z ramion płyty). Płyta wyposażona w otwory do drutów Kirschnera. Śruby korowe samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał stal. Płyty w opakowaniach sterylnych. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. płyta czworoboczna | szt. | 2
30 | Płyta do dalszej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje plyt: płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej o długości od 109mm do 239mm przy ilości od 4 do 14 otworów w płycie . Płyty prawe i lewe. | szt. | 2
31 | Płyta do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory dwufunkcyjne, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej o średnicy 3.5mm lub korowej/gąbczastej o średnicy 3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej a podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwia pionowe pozycjonowanie płytki. W głowie płyty znajdują się: otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane o średnicy 3.5mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 0.8/1.5NM ; dynamometr 0.8/1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji o średnicy 3.5mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Różne rodzaje płyt: Płyty przednioboczne o długości od 80mm do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Płyty prawe i lewe. | szt. | 2
32 | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 2.4mm i 3.0mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 0.8mm dla śruby o średnicy2.4mm i 1.1mm dla śruby o średnicy3.0mm. Śruby zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub - gwiazdkowe (śruba o średnicy 2.4mm) oraz krzyżowe (śruby o średnicy 3.0mm) . Średnica trzonu dla śruby 3.0mm wynosi 2mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 2.4mm z krótkim gwintem - w długości od 17mm do 30mm przy długości gwintu od 5mm do 6mm ; o średnicy 2.4mm z długim gwintem - w długości od 10mm do 30mm przy długości gwintu od 4mm do 14mm ; o średnicy 3.0mm z krótkim, gwintem - w długości od 8mm do 50mm przy długości gwintu od 4mm do 10mm o średnicy 3.0mm z długim gwintem - w długości od 14mm do 50mm przy długości gwintu od 6mm do 22mm. | szt. | 2
33 | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3.5mm i 4.0mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 1.25mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 2.5mm. Średnica trzonu śruby 3.5mm wynosi 2.4mm a śruby 4.0mm wynosi 2.6mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. o średnicy 3.5 mm z krótkim gwintem - w długości od 10mm do 50mm przy długości gwintu od 5mm do 16mm ; o średnicy 3.5 mm z pełnym gwintem - w długości od 10mm do 50mm; o średnicy 4.0 mm z krótkim, gwintem - w długości od 10mm do 72mm przy długości gwintu od 5mm do 24mm o średnicy 4.0 mm z długim gwintem - w długości od 16mm do 72mm przy długości gwintu od 8mm do 36mm. | szt. | 2
34 | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4.5mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 1.6mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 3.5mm. Średnica trzonu śruby 4.5mm wynosi 3.1mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 4.5mm z krótkim gwintem - w długości od 20mm do 80mm przy długości gwintu od 7mm do 26mm ; o średnicy 4.5mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 80mm; | szt. | 2
35 | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6.5mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 2.8mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 4.0mm. Średnica trzonu śruby 6.5mm wynosi 4.8mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 6.5 mm z krótkim gwintem - w długości od 30mm do 150mm o średnicy 6.5 mm z długim gwintem - w długości od 45mm do 150mm o średnicy 6.5 mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 130mm; | szt. | 2
36 | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 7.3mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 2.8mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 4.0mm. Średnica trzonu śruby 7.3mm wynosi 4.8mm. Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 7.3 mm z krótkim gwintem - w długości od 30mm do 150mm o średnicy 7.3 mm z długim gwintem - w długości od 45mm do 150mm o średnicy 7.3 mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 130mm; | szt. | 2
37 | Podkładki do śrub kaniulowanych | szt. | 3
38 | System kabli ortopedycznych z zaciskami w wersji stal. Dostępna średnica kabli: 1.7mm ; 1.0mm. Kable zbudowane z wiązek (8x7)+(1x19) przewodów zapewniające wysoką elastyczność i kontrolę. System kompatybilny ze wszystkimi systemami płytkowymi Synthes. Wszystkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk. Instrumentarium wyposażone w narzędzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli a także w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiające prawidłowe ustawienie zespolenia oraz naprężenie zespołu kabli. Możliwość mocowania do płytek poprzez dedykowane piny z oczkiem okrągłym lub szerokim wkręcany w nagwintowany otwór w płycie. | szt. | 2
39 | Pin wkręcany do systemu w wersji stal | szt. | 3
40 | Śruba blokująca kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca,o długości od 20mm do 145mm , gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal | szt. | 2
41 | Śruba konikalna kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca, o długości od 50mm do 95mm, pełny gwint, gniazdo sześciokątne 4.0mm, stal | szt. | 2
42 | Śruba konikalna kaniulowana średnica 7.3mm,samotnąca, o długości od 50mm do 95mm, niepełny gwint, gniazdo sześciokątne 4.0mm, stal | szt. | 2
43 | Śruba blokująca zmienno-kątowo średnica 5.0mm,samogwintujaca, o długości od 14mm do 100mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal | szt. | 5
44 | Śruba blokująca zmienno-kątowo kaniulowana średnica 5.0mm,samogwintująca okołoprotezowa, o długości od 8mm do 20 mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal | szt. | 2
45 | Śruba blokująca zmienno-kątowo kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 20mm do 100mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal | szt. | 2
46 | Śruba blokująca kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 25mm do 145mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal | szt. | 2
47 | Śruba konikalna kaniulowana średnica 5.0mm,samotnąca, o długości od 40mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 4.0mm, stal | szt. | 2
48 | Śruba blokująca średnica 5.0mm,samogwintująca, o długości od 14mm do 90mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal | szt. | 30
49 | Śruby okołoprotezowe 5.0mm blokowane, o długości od 8mm do 18mm, gniazdo hexagonalne,stal | szt. | 2
50 | Śruba korowa 4.5mm - samogwintująca, o długości od 14mm do 140mm, gniazdo śrubokręta sześciokątne 3.5mm, stal | szt. | 5
51 | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta hexagonalne , stal | szt. | 50
52 | Śruby blokowane zmienno-kątowe 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, zmienno-kątowe samogwintujące, stal | szt. | 5
53 | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 110mm, samogwintujące, stal | szt. | 10
54 | Śruby 3.5mm korowe do miednicy o długości od 30mm do 150mm, samogwintujące, stal | szt. | 2
55 | Śruby blokowane 2.7mm o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, stal | szt. | 10
56 | Śruby blokowane zmienno-kątowe 2.7mm o długości od 10mm do 30mm, samogwintujące stal | szt. | 5
57 | Śruby 2.7mm korowe o długości od 6mm do 60mm, samogwintujące, stal | szt. | 2
58 | Śruby 2.7mm korowe niskoprofilowe o długości od 10mm do 60mm, samogwintujące, stal | szt. | 2
59 | Śruby blokowane 2.4mm o długości od 6mm do 30 mm, samogwintujące stal | szt. | 5
60 | Śruby blokowane zmienno-kątowe 2,4mm o długości od 6mm do 30mm, samogwintujące | szt. | 20
61 | Śruby 2,4mm korowe o długości od 6mm do 40mm, samogwintujące, stal | szt. | 2
62 | System płytkowy ze śrubą spiralno -nożową i gwintowaną do złamań bliższej nasady kości udowej oraz do złamań dalszej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi pod śruby kompresyjne. W części bliższej otwór pod śrubę doszyjkową – gwintowaną lub spiralno-nożową. W części trzonowej płyta wyposażona w otwory blokowano-kompresyjne . Płyta dynamizacyjna do bliższej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi , kąt szyjkowy 130-150stopni, od 2 do 20 otworów w części trzonowej, długości tulei 25mm i 38mm. Płyta dynamizacyjna do dalszej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi , kąt szyjkowy 95stopni, od 6 do 22 otworów w części trzonowej, długości tulei 25mm Płyta blokowane DHS | szt. | 1
63 | System płytkowy ze śrubą spiralno -nożową i gwintowaną do złamań bliższej nasady kości udowej oraz do złamań dalszej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi pod śruby kompresyjne. W części bliższej otwór pod śrubę doszyjkową – gwintowaną lub spiralno-nożową. W części trzonowej płyta wyposażona w otwory blokowano-kompresyjne . Płyta dynamizacyjna do bliższej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi , kąt szyjkowy 130-150stopni, od 2 do 20 otworów w części trzonowej, długości tulei 25mm i 38mm. Płyta dynamizacyjna do dalszej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi , kąt szyjkowy 95stopni, od 6 do 22 otworów w części trzonowej, długości tulei 25mm śruba doszyjkowa o średnicy 12.5mm | szt. | 1
64 | System płytkowy ze śrubą spiralno -nożową i gwintowaną do złamań bliższej nasady kości udowej oraz do złamań dalszej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi pod śruby kompresyjne. W części bliższej otwór pod śrubę doszyjkową – gwintowaną lub spiralno-nożową. W części trzonowej płyta wyposażona w otwory blokowano-kompresyjne . Płyta dynamizacyjna do bliższej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi , kąt szyjkowy 130-150stopni, od 2 do 20 otworów w części trzonowej, długości tulei 25mm i 38mm. Płyta dynamizacyjna do dalszej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi , kąt szyjkowy 95stopni, od 6 do 22 otworów w części trzonowej, długości tulei 25mm śruba spiralnonożowa | szt. | 1
65 | System płytkowy ze śrubą spiralno -nożową i gwintowaną do złamań bliższej nasady kości udowej oraz do złamań dalszej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi pod śruby kompresyjne. W części bliższej otwór pod śrubę doszyjkową – gwintowaną lub spiralno-nożową. W części trzonowej płyta wyposażona w otwory blokowano-kompresyjne . Płyta dynamizacyjna do bliższej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi , kąt szyjkowy 130-150stopni, od 2 do 20 otworów w części trzonowej, długości tulei 25mm i 38mm. Płyta dynamizacyjna do dalszej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi , kąt szyjkowy 95stopni, od 6 do 22 otworów w części trzonowej, długości tulei 25mm śruba kompresyjna | szt. | 1
66 | System płytkowy ze śrubą spiralno -nożową i gwintowaną do złamań bliższej nasady kości udowej oraz do złamań dalszej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi pod śruby kompresyjne. W części bliższej otwór pod śrubę doszyjkową – gwintowaną lub spiralno-nożową. W części trzonowej płyta wyposażona w otwory blokowano-kompresyjne . Płyta dynamizacyjna do bliższej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi , kąt szyjkowy 130-150stopni, od 2 do 20 otworów w części trzonowej, długości tulei 25mm i 38mm. Płyta dynamizacyjna do dalszej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi , kąt szyjkowy 95stopni, od 6 do 22 otworów w części trzonowej, długości tulei 25mm śruba blokująca śrubę doszyjkową | szt. | 1
67 | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 2.4mm i 3.0mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 0.8mm dla śruby o średnicy2.4mm i 1.1mm dla śruby o średnicy3.0mm. Śruby zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub - gwiazdkowe (śruba o średnicy 2.4mm) oraz krzyżowe (śruby o średnicy 3.0mm) . Średnica trzonu dla śruby 3.0mm wynosi 2mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 2.4mm z krótkim gwintem - w długości od 17mm do 30mm przy długości gwintu od 5mm do 6mm ; o średnicy 2.4mm z długim gwintem - w długości od 10mm do 30mm przy długości gwintu od 4mm do 14mm ; o średnicy 3.0mm z krótkim, gwintem - w długości od 8mm do 50mm przy długości gwintu od 4mm do 10mm o średnicy 3.0mm z długim gwintem - w długości od 14mm do 50mm przy długości gwintu od 6mm do 22mm. | szt. | 2
68 | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 3.5mm i 4.0mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 1.25mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 2.5mm. Średnica trzonu śruby 3.5mm wynosi 2.4mm a śruby 4.0mm wynosi 2.6mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. o średnicy 3.5 mm z krótkim gwintem - w długości od 10mm do 50mm przy długości gwintu od 5mm do 16mm ; o średnicy 3.5 mm z pełnym gwintem - w długości od 10mm do 50mm; o średnicy 4.0 mm z krótkim, gwintem - w długości od 10mm do 72mm przy długości gwintu od 5mm do 24mm o średnicy 4.0 mm z długim gwintem - w długości od 16mm do 72mm przy długości gwintu od 8mm do 36mm. | szt. | 2
69 | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 4.5mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 1.6mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 3.5mm. Średnica trzonu śruby 4.5mm wynosi 3.1mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 4.5mm z krótkim gwintem - w długości od 20mm do 80mm przy długości gwintu od 7mm do 26mm ; o średnicy 4.5mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 80mm; | szt. | 2
70 | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 6.5mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 2.8mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 4.0mm. Średnica trzonu śruby 6.5mm wynosi 4.8mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 6.5 mm z krótkim gwintem - w długości od 30mm do 150mm o średnicy 6.5 mm z długim gwintem - w długości od 45mm do 150mm o średnicy 6.5 mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 130mm; | szt. | 2
71 | Śruby kaniulowane o średnicy gwintu 7.3mm. Śruby samogwintujące i samotnące. Kaniulacja śrub powinna umożliwiać wprowadzenie drutu Kirschnera o średnicy 2.8mm. Śruby powinny być zaopatrzone we wsteczne nacięcia na gwincie ułatwiające usunięcie śruby. Głowa śruby o zmniejszonym profilu - spłaszczona zapewniająca dobre oparcie na kości. Gniazda śrub sześciokątne - 4.0mm. Średnica trzonu śruby 7.3mm wynosi 4.8mm. Implanty stalowe i tytanowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Dostępne różne długości i rodzaje śrub: o średnicy 7.3 mm z krótkim gwintem - w długości od 30mm do 150mm o średnicy 7.3 mm z długim gwintem - w długości od 45mm do 150mm o średnicy 7.3 mm z pełnym gwintem - w długości od 20mm do 130mm; | szt. | 2
72 | Podkładki do śrub kaniulowanych | szt. | 5
73 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, tytanowy, kaniulowany prosty w wersji krótkiej i długiej. Istnieje możliwość wielopłaszczyznowego blokowania w części bliższej i dalszej gwoździa. Specjalnie zaprojektowane śruby do blokowania w części bliższej charakteryzują się: zaokrągloną końcówką a także gwintem samotnącym w głowie śruby ułatwiającym wkręcenie w kość. Głowę śruby wyposażono także w cztery otwory do mocowania szwów i również specjalny otwór do dodatkowej śruby blokowanej o średnicy 3.5mm, wkręcanej w celu uzyskania lepszej stabilizacji złamania głowy kości ramiennej. W części bliższej gwoździa znajdują się otwory do blokowania wypełnione tuleją polietylenową w celu uzyskania pełnej stabilności zespolenia. Otwory rozłożone są także w czterech różnych płaszczyznach. Instrumentarium wyposażono w celownik z możliwością śródoperacyjnego blokowania w części bliższej i dalszej gwoździ krótkich. Gwóźdź występuje w wersji do prawej i lewej ręki. Zaślepka z gniazdem gwiazdkowym w długości od 0mm do 15mm. Śruby blokujące w części bliższej o średnicy 4.5mm w kolorze złotym o długości od 20mm do 60mm ze skokiem co 2mm. Śruby blokujące do dalszej części gwoździa w kolorze niebieskim o średnicy 4.0mm. Gwóźdź dostępny w wersji: gwóźdź krótki - 160 mm w średnicy 8.0mm , 9.5mm i 11.0mm , w wersji prawej i lewej ; gwóźdź długi - o długości od 180mm do 315mm w średnich 7.0mm i 8.5mm Gwoździe i zaślepki zapakowane sterylnie. | szt. | 5
74 | Śruby blokujące w części bliższej o średnicy 4.5mm o długości od 20mm do 60mm ze skokiem co 2mm. | szt. | 15
75 | Śruba blokująca do dalszej części o średnicy 4.0mm od 10mm do 60mm | szt. | 5
76 | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe , tytan | szt. | 5
77 | Zaślepka gwoździa o długości od 0mm do 15mm | szt. | 1
78 | Gwóźdź tytanowy odpiętowy. Gwóźdź anatomiczny umożliwiający wykonanie pełnej artrodezy stawu skokowego. Gwóźdź wygięty pod kątem 12 stopni w części bliższej. Wielopłaszczyznowe blokowanie gwoździa. Możliwość blokowania gwoździa w kości piętowej przy pomocy ostrza spiralno-nożowego i śrub o średnicy 6,0mm blokowanych kątowo przy pomocy zaślepki. Możliwość blokowania śrubą w części bliższej gwoździa śrubami o średnicy 5,0mm prostopadle przez kość piszczelową oraz skośnie przez kość skokową. Otwór dynamizacyjny w części bliższej gwoździa. Ramię celownika umożliwiające blokowanie wszystkich otworów w gwoździu. Średnice gwoździa : 10mm, 12mm,13mm i w długości 150mm,180mm i 240mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym. | szt. | 1
79 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe o średnicy 5.0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm i od 85mm do 100mm z przeskokiem, co 5mm. | szt. | 2
80 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe o średnicy 6,0 mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem, co 2mm i od 60mm do 100mm z przeskokiem, co 4-5mm. | szt. | 2
81 | Ostrze spiralno-nożowe, złote, do gwoździ śródszpikowych | szt. | 1
82 | Zaślepka gwoździa odpiętowego zielonkawo- niebieska używana przy zablokowanym gwoździu śrubą o średnicy 6.0mm | szt. | 1
83 | Zaślepka gwoździa odpiętowego , złota używana przy zablokowanym gwoździu ostrzem spiralno-nożowym . | szt. | 1
84 | Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy. Z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Gwóźdź uniwersalny – do prawej i lewej nogi. Zaślepki kaniulowane w długości od 0mm do 20mm.Średnice gwoździa od 9mm do 15mm, w długości od 160mm do 280mm ( co 20 mm) - gwoździe krótkie proste oraz od 300m do 480 mm ( co 20 mm) - gwóźdź długi wygięty anotomicznie. | szt. | 1
85 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe o średnicy 5.0mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2mm i od 85mm do 100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ o średnicy od 9 do 13mm) | szt. | 5
86 | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: korowe o średnicy 6,0 mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem, co 2mm i od 60mm do 100mm z przeskokiem, co 4-5mm. (do blokowania gwoździ o średnicy od 14mm do 16 mm) | szt. | 5
87 | Śruba spiralna do gwoździa udowego odkolanowego od 45 mm do 100 mm co 5 mm | szt. | 1
88 | zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15mm i 20 mm | szt. | 1
89 | Śrubopłytka dynamiczna do złamań szyjki kości udowej. Kompaktowa konstrukcja złożona z płyty mocowanej do trzonu kości śrubą/śrubami blokowanymi 5mm oraz kompletu śrub szyjkowych przesuwanych dynamicznie w płycie do 20mm. Komplet śrub szykowych połączonych stabilnie kątowo złożony ze śruby antyrotacyjnej o średnicy 6,4mm i śruby szyjkowej niegwintowanej o średnicy 10mm. Dostępne płyty z tuleją szyjkową pod kątem 130stopni, z jednym lub dwoma gwintowanymi otworami na trzonie pod śruby blokowane z gwintowaną główką o średnicy 5,0mm. Konstrukcja implantów i narzędzi pozwalająca na zaopatrzenie złamania z wykorzystaniem techniki minimalnie inwazyjnej. Blokowanie wszystkich śrub z użyciem celowników i prowadnic. Materiał: stop tytanu. Zestaw złożony z: Sterylny pakiet zabiegowy złożony z jednej śruby antyrotacyjnej, jednej śruby doszyjkowej niegwintowanej oraz płyty jednootworowej, pakiety dostępne w zakresie długości kompletów śrub od 75 do 130mm, pakowany sterylnie | szt. | 2
90 | Płytka dynamiczna dostępna z jednym lub dwoma otworami na trzonie, o rozmiarach 12,7x26mm (jednootworowa) i 12,7x36mm (dwuotworowa), tytanowa, pakowana sterylnie | szt. | 1
91 | Śruba o średnicy 5.0mm z gwintowaną główką, blokowana w płycie, dostępne długości od 14 do 90mm, zalecany do zabiegu zakres od 30 do 60mm, z gniazdem gwiazdkowym T25, tytanowa, pakowana sterylnie | szt. | 2
RAZEM:
*wypełnić
** zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (należy podać informacyjnie).
W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia szkolenie z technik operacyjnych w zakresie przedmiotu zamówienia.
| Dostawa implantów i narzędzi na zgłoszenie | [6 empty] | ........................................................ Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy