Załącznik nr 1.1

Zestawienie parametrów granicznych

Część 1
Aparaty USG z nawigacją igły

l.p.	Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
Aparat USG z nawigacją igły 2 głowicowy / JEDNOSTKA GŁÓWNA
Aparat, nazwa: / Producent: / Typ: / Rok produkcji: / (podać)
	Przenośny aparat ultrasonograficzny typu tablet bez pulpitu operatora z pełną regulacją w formie panelu dotykowego wraz ze stolikiem jezdnym	TAK	x
	Stolik jezdny: 4 koła skrętne, z możliwością blokady min. 2, ze zmianą wysokością min. 20 cm, wyposażony w półki na akcesoria, oraz zasilacz	TAK	x
	Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie podemonstracyjny	TAK	x
	Zakres pasma częstotliwości pracy aparatu: min. 2 - 20 MHz	TAK
	Waga max. 7 kg bez stolika.	TAK
	Aparat przenośny z możliwością pracy z akumulatora. Czas pracy z w pełni naładowanego akumulatora min. 2 godz.	TAK
	Ilość gniazd głowic obrazowych przełączanych elektronicznie zamontowanych w aparacie min. 3	TAK
	Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia max. 30 sek.	TAK,
	Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu standby max. 5 sek.	TAK
	Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 50 000	TAK
	Moduł edukacyjny który podaje użytkownikowi wskazówki w formie graficznej dotyczące: właściwego ułożenia sondy diagnostycznej, pożądanego obrazu ultrasonograficznego, wzorcowego obrazu anatomicznego z jednoczesną możliwością podglądu obrazu na żywo	TAK	x
	ARCHIWIZACJA I PRZESYŁANIE OBRAZÓW
	Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego	TAK	x
	Ilość klatek pamięci CINE min. 30 000	TAK,
	Zapis obrazów i raportów z badań na pamięci wewnętrznej aparatu. / Pojemność dysku twardego SSD min. 120 GB	TAK
	Możliwość archiwizacji danych pacjenta z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi wraz z możliwością eksportu danych w trybach: TIFF, BMP, JPG, AVI.	TAK	x
	Gniazda USB 3.0 do podłączania urządzeń zewnętrznych min. 3	TAK
	Wyjście HDMI	TAK	x
	Możliwość ustawienia menu w języku polskim i polskie znaki w opisach oraz komentarzach do raportu	TAK	x
	Możliwość zapisu danych na urządzenia typu PEN-DRIVE	TAK	x
	Bezprzewodowa łączność z siecią za pomocą wewnętrznej karty Wi-Fi	TAK	x
	MONITOR		x
	Kolorowy typu LCD w pełni dotykowy.	TAK	x
	Przekątna ekranu min. 15" (podać)	TAK
	Rozdzielczość monitora min. 760 x 1020	TAK
	Regulacja parametrów obrazowania i pozostała obsługa na ekranie monitora (aparat typu tablet - bez pulpitu operatora)	TAK	x
	TRYBY OBRAZOWANIA		x
	Tryb B - Mode	TAK	x
	Powiększenie obrazu rzeczywistego i zamrożonego	TAK	x
	Powiększenie obrazu diagnostycznego na pełny ekran	TAK	x
	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz	TAK	x
	Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi	TAK	x
	Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym)	TAK	x
	Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2 – 40 cm	TAK
	Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie / min. 230 dB	TAK
	Maksymalna prędkość odświeżania w trybie 2D min. 1000 obr./sek.	TAK
	Kompensacja głębokościowa (pozioma) wzmocnienia – min.6 stref (TGC)	TAK
	Tryb M - Mode	TAK	x
	Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M min. 6	TAK	x
	Tryb Doppler Kolorowy (CD)	TAK	x
	Ugięcie pola obrazowego Dopplera kolorowego min. 30 stopni	TAK
	Maksymalna prędkość odświeżania w trybie CD / min. 350 obr./sek.	TAK
	Ilość map kolorów min. 20	TAK
	Automatyczne podążanie pola Dopplera kolorowego za naczyniem w dopplerowskich badaniach naczyniowych	TAK	x
	Tryb Power Doppler (PD)	TAK	x
	Tryb Power Doppler kierunkowy	TAK	x
	Tryb spektralny Doppler pulsacyjny (PW)	TAK	x
	Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 8,0 m/sek.	TAK
	Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 – 20 mm	TAK
	Kąt korekcji bramki dopplerowskiej min. 0 do +/-85 stopni	TAK
	Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego	TAK	x
	OPROGRAMOWANIE POMIAROWE		x
	Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, kardiologia, ginekologia, położnictwo, naczynia, małe i powierzchowne narządy, urologia, nerwy, mięśniowo-szkieletowe i inne	TAK
	Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI, Vmax., Vmin. i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym	TAK
	Możliwość przesyłania raportów w formatach PDF i RTF	TAK	x
	GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE		x
	Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna liniowa	TAK	x
	Częstotliwość pracy sondy min. 6,0 -14,0 MHz	TAK
	Ilość elementów min.190	TAK
	Długość pola obrazowego głowicy 40 mm +/- 3mm	TAK
	Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3	TAK
	Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3	TAK
	Głębokość obrazowania min. 28 cm	TAK
	Wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik typu convex	TAK	x
	Częstotliwość pracy sondy min. 2,0 – 5,0 MHz	TAK
	Ilość elementów min.120	TAK
	Kąt pola obrazowego głowicy min. 75 stopni	TAK
	Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3	TAK
	Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 4	TAK
	Głębokość obrazowania min. 37 cm	TAK
	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert		x
	Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna sektorowa phased array	TAK	x
	Częstotliwość pracy sondy min. 2,0 – 4,0 MHz	TAK
	Ilość elementów min.60	TAK
	Kąt pola obrazowego głowicy min. 90 stopni	TAK
	Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3	TAK
	Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3	TAK
	Głębokość obrazowania min. 30 cm	TAK
	Badanie kardiologiczne z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego LVO	TAK	x
	Możliwość głosowego sterowania podstawowymi parametrami aparatu	TAK	x
	Kolor M-Mode, anatomiczny M-Mode,	TAK
	Możliwość podłączenia głowic: endocavitarnej, liniowych, microconvex, przezprzełykowej	TAK	x
	Możliwość rozbudowy o system nawigacji, ułatwiający prowadzenie igły w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora. Urządzenie wskazuje właściwą trajektorię igły w technikach (in plane oraz out of plane) oraz aktualne położenie igły kodując właściwym kolorem jej położenie. Możliwość wizualizacji dla minimum 10 igieł	TAK
	Głowica liniowa obsługująca system magnetycznej nawigacji igły	TAK	x
	Częstotliwość pracy sondy min. 3,0 – 11,0 MHz	TAK
	Ilość elementów min. 190	TAK
	Długość pola obrazowego głowicy 40 mm +/- 5mm	TAK
	Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna sektorowa phased array o zakrzywionym czole głowicy	TAK
	Częstotliwość pracy sondy min. 1,0 – 4,0 MHz	TAK
	Ilość elementów min. 64	TAK
	Kąt pola obrazowego głowicy min. 56 stopni	TAK
	Promień krzywizny czoła min. 30mm	TAK
	Głębokość obrazowania min. 37 cm	TAK
	Praca w sieci w standardzie DICOM, min: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve, MPPS	TAK	x
	Tryb spektralny Doppler ciągły (CW)
	Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 20,0 m/sek.	TAK
	Doppler Tkankowy TDI	TAK	x
	Automatyczny pomiar linii B	TAK	x
	Automatyczny pomiar VTI	TAK	x
	Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej	TAK	x
	Automatyczny pomiar zapadalności żyły głównej dolnej IVC	TAK	X
Warunki gwarancji i serwisu
	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK
	Gwarancja min. 5–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	TAK
	Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez 24 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu	TAK	x
	Czas reakcji serwisu do 24 h.	TAK

l.p.	Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany
Aparat USG z nawigacją igły 3 głowicowy / JEDNOSTKA GŁÓWNA
Aparat, nazwa: / Producent: / Typ: / Rok produkcji: / Podać:
1	Przenośny aparat ultrasonograficzny typu tablet bez pulpitu operatora z pełną regulacją w formie panelu dotykowego wraz ze stolikiem jezdnym	TAK	x
2	Stolik jezdny: 4 koła skrętne, z możliwością blokady min. 2, ze zmianą wysokością min. 20 cm, wyposażony w półki na akcesoria, oraz zasilacz	TAK
3	Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy, nie podemonstracyjny	TAK
4	Zakres pasma częstotliwości pracy aparatu: min. 2 - 20 MHz	TAK
5	Waga max. 7 kg bez stolika.	TAK
6	Aparat przenośny z możliwością pracy z akumulatora. Czas pracy z w pełni naładowanego akumulatora min. 2 godz.	TAK
7	Ilość gniazd głowic obrazowych przełączanych elektronicznie zamontowanych w aparacie min. 3	TAK
8	Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia max. 30 sek.	TAK
9	Gotowość do pracy po włączeniu aparatu ze stanu standby max. 5 sek.	TAK
10	Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 50 000	TAK
11	Moduł edukacyjny który podaje użytkownikowi wskazówki w formie graficznej dotyczące: właściwego ułożenia sondy diagnostycznej, pożądanego obrazu ultrasonograficznego, wzorcowego obrazu anatomicznego z jednoczesną możliwością podglądu obrazu na żywo	TAK	x
12	ARCHIWIZACJA I PRZESYŁANIE OBRAZÓW
13	Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego	TAK
14	Ilość klatek pamięci CINE min. 30 000	TAK
15	Zapis obrazów i raportów z badań na pamięci wewnętrznej aparatu. / Pojemność dysku twardego SSD min. 120 GB	TAK
16	Możliwość archiwizacji danych pacjenta z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi wraz z możliwością eksportu danych w trybach: TIFF, BMP, JPG, AVI.	TAK	x
17	Gniazda USB 3.0 do podłączania urządzeń zewnętrznych min. 3	TAK
18	Wyjście HDMI	TAK	x
19	Możliwość ustawienia menu w języku polskim i polskie znaki w opisach oraz komentarzach do raportu	TAK	x
20	Możliwość zapisu danych na urządzenia typu PEN-DRIVE	TAK	x
21	Bezprzewodowa łączność z siecią za pomocą wewnętrznej karty Wi-Fi	TAK	x
22	MONITOR		x
23	Kolorowy typu LCD w pełni dotykowy.	TAK	x
24	Przekątna ekranu min. 15" (podać)	TAK
25	Rozdzielczość monitora min. 760 x 1020	TAK
26	Regulacja parametrów obrazowania i pozostała obsługa na ekranie monitora (aparat typu tablet - bez pulpitu operatora)	TAK	x
27	TRYBY OBRAZOWANIA	TAK	x
28	Tryb B - Mode	TAK	x
29	Powiększenie obrazu rzeczywistego i zamrożonego	TAK	x
30	Powiększenie obrazu diagnostycznego na pełny ekran	TAK	x
31	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz	TAK	x
32	Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi	TAK	x
33	Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym)	TAK	x
34	Zakres ustawienia głębokości penetracji min. 2 – max. 40 cm	TAK
35	Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie / min. 230 dB	TAK
36	Maksymalna prędkość odświeżania w trybie 2D / min. 1000 obr./sek.	TAK
37	Kompensacja głębokościowa (pozioma) wzmocnienia – min.6 stref (TGC)	TAK
38	Tryb M - Mode	TAK	x
39	Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M min. 6	TAK
40	Tryb Doppler Kolorowy (CD)	TAK	x
41	Ugięcie pola obrazowego Dopplera kolorowego min. 30 stopni	TAK
42	Maksymalna prędkość odświeżania w trybie CD min. 350 obr./sek.	TAK
43	Ilość map kolorów min. 20	TAK
44	Automatyczne podążanie pola Dopplera kolorowego za naczyniem w dopplerowskich badaniach naczyniowych	Tak	x
45	Tryb Power Doppler (PD)	TAK	x
46	Tryb Power Doppler kierunkowy	TAK	x
47	Tryb spektralny Doppler pulsacyjny (PW)	TAK	x
48	Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 8,0 m/sek.	TAK
49	Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 – 20 mm	TAK
50	Kąt korekcji bramki dopplerowskiej min. 0 do +/-85 stopni	TAK
51	Tryb spektralny Doppler ciągły (CW)	TAK	x
52	Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min. 20,0 m/sek.	TAK
53	Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego	TAK	x
54	OPROGRAMOWANIE POMIAROWE	TAK	x
55	Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, kardiologia, ginekologia, położnictwo, naczynia, małe i powierzchowne narządy, urologia, nerwy, mięśniowo-szkieletowe i inne	TAK	x
56	Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI, Vmax., Vmin. i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym	TAK	x
57	Możliwość przesyłania raportów w formatach PDF i RTF	TAK	x
58	GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE	TAK	x
59	Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna liniowa	TAK	x
60	Częstotliwość pracy sondy min. 6,0 -14,0 MHz	TAK
61	Ilość elementów min.190	TAK
62	Długość pola obrazowego głowicy 40 mm +/- 3mm	TAK
63	Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3	TAK
64	Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3	TAK
65	Głębokość obrazowania min. 28 cm	TAK
66	Wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik typu convex	TAK	x
67	Częstotliwość pracy sondy min. 2,0 – 5,0 MHz	TAK
68	Ilość elementów min.120	TAK
69	Kąt pola obrazowego głowicy min. 75 stopni	TAK
70	Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3	TAK
71	Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 4	TAK
72	Głębokość obrazowania min. 37 cm	TAK
73	Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna sektorowa phased array	TAK	x
74	Częstotliwość pracy sondy min. 2,0 – 4,0 MHz	TAK
75	Ilość elementów min.60	TAK
76	Kąt pola obrazowego głowicy min. 90 stopni	TAK
77	Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode min. 3	TAK
78	Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego min. 3	TAK
79	Głębokość obrazowania min. 30 cm	TAK
80	Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert	Tak	x
81	Badanie kardiologiczne z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego LVO	TAK	x
82	Możliwość głosowego sterowania podstawowymi parametrami aparatu	TAK	x
83	Kolor M-Mode, anatomiczny M-Mode,	TAK	x
84	Możliwość podłączenia głowic: endocavitarnej, liniowych, microconvex, przezprzełykowej	TAK	x
85	Możliwość rozbudowy o system nawigacji, ułatwiający prowadzenie igły w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora. Urządzenie wskazuje właściwą trajektorię igły w technikach (in plane oraz out of plane) oraz aktualne położenie igły kodując właściwym kolorem jej położenie. Możliwość wizualizacji dla minimum 10 igieł	TAK
86	Głowica liniowa obsługująca system magnetycznej nawigacji igły	TAK
87	Częstotliwość pracy sondy min. 3,0 – 11,0 MHz	TAK
88	Ilość elementów min. 190	TAK
89	Długość pola obrazowego głowicy 40 mm +/- 5mm	TAK
90	Głowica wieloczęstotliwościowa elektroniczna sektorowa phased array o zakrzywionym czole głowicy	TAK
91	Częstotliwość pracy sondy min. 1,0 – 4,0 MHz	TAK
92	Ilość elementów min. 64	TAK
93	Kąt pola obrazowego głowicy min. 56 stopni	TAK
94	Promień krzywizny czoła min. 30mm	TAK
95	Głębokość obrazowania min. 37 cm	TAK
96	Praca w sieci w standardzie DICOM, min: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve, MPPS	TAK
97	Doppler Tkankowy TDI	TAK
98	Automatyczny pomiar linii B	tak
99	Automatyczny pomiar VTI	TAK
100	Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej	TAK	x
101	Automatyczny pomiar zapadalności żyły głównej dolnej IVC	TAK	x
Warunki gwarancji i serwisu
102	Gwarancja na sprzęt. [miesiące]	24 miesiące
103	Gwarancja min. 5–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów	tak
104	Czas reakcji serwisu do 24 h
105	Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez 24 miesięcy od dnia odbioru, podczas każdego, wykonywanego przeglądu	tak

*-opisu dokonuje Wykonawca
X- parametr nie wymaga opisu
Oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego procedowania.

Część 2
Histeroskop według Bettocchi z optyką i akcesoriami

l.p.	Parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany*
Nazwa: / Typ: / Producent: / Rok produkcji: / (podać)
1	Histeroskop operacyjno-diagnostyczny według Bettocchi składajacy się z: / -płaszcza zewnętrznego histeroskopu o śr. 5 mm; rotacyjny, z jednym zaworem; kanał roboczy- 5 Ch, długość robocza: 235 mm; przekrój owalny: 6 mm x 4,3 mm i płaszcza wewnętrznego histeroskopu z jednym zaworem; kanał roboczy- 5 Ch, / -3 zestawy	Tak	x
2	Optyka histeroskopowa HD, śr. 2,9 mm, dł. 300 mm, kąt patrzenia 30˚- 3 sztuki	Tak	x
3	Kleszczyki histeroskopowe typu Alligator, dwie bransze ruchome; półsztywne, 5CH, dł. robocza 340 mm - 5 sztuk	Tak	x
4	Nożyczki histeroskopowe , 1 bransza ruchoma; półsztywne, 5 CH, dł. robocza 340 mm - 5 sztuk	Tak	x
5	Kosz do sterylizacji optyki 460x80x52mm z pozycjonerami sylikonowymi	Tak	x
6	Kosz siatkowy do sterylizacji histeroskopu i narzędzi z pokrywą 480x250x70mm + mata sylikonowa 440x230mm	Tak	x
7	Czas reakcji serwisu do 24 h	Tak
8	Gwarancja min. 24 m-ce	Tak

opisu dokonuje Wykonawca
X- parametr nie wymaga opisu
Oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego procedowania.

Część 3
Wirówka laboratoryjna z dwoma rotorami
Lp.	Produkt/ Specyfikacja	Parametr wymagany	Parametr oferowany*

Nazwa: / Typ: / Producent: / Rok produkcji: / (podać)
1	Wirówka laboratoryjna stołowa bez chłodzenia w komorze wirowania. Wirowanie próbek z krwią, aby powierzchnia uformowała kąt prosty ze ścianką pojemnika, celem bezpośredniego przenoszenia do analizatora w celu przeprowadzenia analizy.	Tak	x
2	Urządzenie fabryczne nowe	Tak
3	Automatyczne przeliczanie RPM na RCF, możliwość programowania tych wartości, skok nie gorszy niż "10"	Tak
4	Zapewnienie standaryzacji wirowania materiału do badań z użyciem rotora wychylnego (swing-out 90⁰).	Tak
5	Automatyczne określanie prędkości maksymalnej dla danego rotora wpisane w pamięci wirówki	Tak	x
6	Rozpoznawanie automatyczne rotora i kontrola jego niewyważenia	Tak	x
7	Silnik nie wymagający konserwacji, indukcyjny	Tak	x
8	Zabezpieczenie przed otwarciem komory podczas wirowania	Tak	x
9	Komora odporna na korozję zapewniająca bezpieczeństwo podczas awarii rotora	Tak	x
10	Możliwość zapisu min. 20 programów Użytkownika	Tak
11	Możliwość awaryjnego otwierania wirówki w przypadku awarii urządzenia	Tak	x
12	Możliwość automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu wirowania	Tak	x
13	wirnik wychyłowy, metalowy, kompletny, autoklawowalny umożliwiający wirowanie mni.26 szt. probówek o wymiarach 16x110mm, system zamknięty.	Tak	x
14	Max. prędkość wirowania dla wymaganego wirnika min 4 000 RPM	Tak
15	Max. przyspieszenie dla wymaganego wirnika min 2 500 x g	Tak
16	wirnik wychyłowy, metalowy, kompletny, autoklawowalny umożiwiający przygotowanie min. 4 preperatów cytodiagnostycznym na szkiełku mikroskopowym z możliwością uzyskania nadsączu	Tak
17	Max. przyspieszenie dla wymaganego wirnika min 800 x g	Tak
18	Max. prędkość wirowania dla wymaganego wirnika nie więcej niż 2 500 RPM	Tak
19	Materiały zużywalne do przygotowania min. 300 szt. preparatów	Tak
20	Możliwość doposażenia wirówki w wirnik umożliwiający wirowanie: / - płytek titracyjnych 96-cio dołkowych z RCF min. 2 600 x g	Tak
21	Wirnik horyzontalny 4 x 100ml [max RPM/RCF: 4 000rpm/2 504xg]	Tak
22	Wirnik horyzontalny cytologiczny, komplet z zawieszkami 13606 [max RPM/RCF dla wirówki] 2500rpm/769xg	Tak
23	Wkładka redukcyjna 7 x 16,5mm na probówki 7 x 7÷11ml do systemów zamkniętych	Tak
24	Wkładka odpowiednia do zaoferowanego wirnika cytologicznego, kompletna, gotowa do użycia	Tak
25	Trzy komplety na 300 badań = 300 sztuk [100 sztuk - komplet]	Tak
26	Pojemnik 100 ml , 58,4x81,5mm	Tak
27	230V 50/60Hz, zakres obrotów: 90 ÷ 6 000 RPM,	Tak
28	Wyrób posiadający CE	Tak
29	Czas reakcji serwisu do 24 godzin	Tak
30	Gwarancja min. 24 m-ce	Tak
31	Autoryzowany serwis potwierdzony certyfikatem producenta / gwarancja min 24 miesiące	Tak

*- opisu dokonuje Wykonawca
X- parametr nie wymaga opisu
Oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego procedowania.

Część 4
Akcesoria do sprzątania
Lp.	Produkt/ Specyfikacja	Paramertr wymagany	Parametr oferowany
Maszyna do codziennej pielęgnacji powierzchni z trakcją elektryczną – 2 sztuki / Nazwa: / Typ: / Model: / Rok produkcji:
1.	czas pracy maszyny: 4-5 h,	TAK
2.	poziom hałasu max 58 dB,	Tak
3.	baterie 120 Ah Gel,	Tak
4.	licznik motogodzin,	Tak	x
5.	stacyjka z dwoma kluczykami,	Tak	x
6.	kontrolka braku wody czystej i brudnej	Tak	x
7.	czujnik uniemożliwiający uruchomienie szczotki bez wody,	Tak	x
8.	uchylny zbiornik wody brudnej,	Tak	x
9.	system szybkiego napełniania,	Tak	x
10.	łatwy dostęp do baterii,	Tak
11.	zbiorniki wody: min. 50 L,	Tak
12.	szerokość czyszczenia: min. 50 cm,	Tak
13.	wydajność: min. 1900 m2/h,	Tak
14.	szerokość ssawy: od 810 do 820 mm	Tak
15.	system CSP,	Tak	x
16.	system AFS,	Tak	x
17.	system Soft Start	Tak	x
18.	baterie: 2 szt	Tak	x
19.	szczotka i uchwyt padów w komplecie,	Tak	x
20.	rozłączenie silnika ssącego po informacji o przepełnieniu się zbiornika wody brudnej na panelu sterującym,	Tak
21.	gwarancja: min. 24 m-ce	Tak
22.	serwis: max do 24h,	Tak
23.	w przypadku braku możliwości naprawy na miejscu, maszyna zastępcza na czas naprawy,	Tak
24	Czas reakcji serwisu do 24 h	Tak
25.	szkolenie personelu z obsługi maszyny.	Tak
Polerka wysokoobrotowa / Nazwa: / Typ: / Model: / Rok produkcji:
1	średnica pracy: min. 50cm/20cali	TAK
2	obroty: min.1500 obrotów/min	Tak
3	moc min. 1100 W	Tak
4	napięcie 230 V	Tak
5	długość kabla: min. 15 m	Tak
6	gwarancja: min. 24 m-ce	Tak
7	Czas reakcji serwisu do 24 h	Tak

opisu dokonuje Wykonawca
X- parametr nie wymaga opisu
Oferta nie spełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego procedowania.